EXTRACȚIE ȘI IZOLARE CHIȘTI DIN

GENUL GLOBODERA

| Elaborat: Nume: Monica Călin Funcția: RT Data: Semnătură: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcția: Director LNF Data: Semnătură: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcția: şef serviciu LE Data: Semnătură: | Nume: Cătălin Petcu Funcția: MC Data: Semnătură: |  |
| Localizare exemplar: MC - original Director LNF- copie UT Nematologie - copie |  |  |  |
| Exemplarul nr. / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind depistarea  nematozilor cu chiști aparținând genului Globodera, din sol și organe subterane ale plantelor.

Globodera rostochiensis și Globodera pallida sunt organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, fiind reglementate de Regulamentul (UE) nr. 2072/2019, pe lista organismelor dăunătoare a căror prezenţă este cunoscută pe teritoriul Uniunii (Anexa II,  Partea B) cu modificările și completările ulterioare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la nematozii cu chiști din genul Globodera provenite de la Oficiile Fitosanitare, Punctele de Control la Frontieră și alți clienţi.

Probele provin din monitorizare, control import, control export, supraveghere teritoriu, eliberare paşaport, circulaţie intracomunitară, beneficiar, etc.

2.1 Rezumat

Pentru depistarea nematozilor genului și în special a  nematozilor cu chiști ai cartofului, PCN, care cauzează pierderi majore în special culturilor de Solanum tuberosum, testarea solului (cu excepția substratului organic: turbă, pământ pentru ghivece) și a organelor subterane ale plantelor (bulbi, rizomi, tuberculi și rădăcini) este cel mai bun mod de a determina prezența PCN. În funcție de natura și starea probelor se procedează la extracția chiștilor, utilizându-se diferite metode:  pentru sol uscat centrifuga Schuiling, centrifuga Emitech AC 500 +, cana Fenwick, iar pentru sol umed elutriatorul Kort. De asemenea, prin aceste metode se pot extrage și chiști aparținând altor genuri, cum ar fi Heterodera, Punctodera.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementări legislative

- Regulamentul UE nr. 2072/2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a   Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/2019 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1192/2022 de instituire a unor măsuri de eradicare și de prevenire a răspândirii Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Literatură de specialitate

- Protocol de diagnoză EURL-Globo-Extraction (GE)_Versiunea 01/2021 Extracția și izolarea chiștilor din genul Globodera.

Documente emise în sistemul de management al calităţii

- PSL 01 - Spații de lucru şi condiţii de mediu

- PSL 02 - Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 - Asigurarea validităţii rezultatelor

- PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

##### - PO DG 1 - Recepţia probelor de plante şi produse vegetale:gestionarea deşeurilor

- IS DG 01 - Utilizarea softului GEPRO- Diagnoză

- IS DG 02 - Etalonarea, verificarea internă, calibrarea şi întreţinerea echipamentelor

- IS DG 08 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop cu sursă de lumină

- IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30

- IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZX10

- IS DG 95 - Utilizare și mentenanță centrifuga Emitech AC 500+

- IS DG 61 - Utilizare şi mentenanţă maşină de spălat sticlărie

- IS DG 24 - Utilizare şi mentenanţă  sistem automat de decontaminare                                                                                        - IS DG 62 - Utilizare şi mentenanţă echipament de curăţare cu ultrasunete

- F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului

- F1 PO DG 01- Notă refuz probe

- F8 IS DG 02 - Fişa de verificare a echipamentelor la extracţie

- F9 IS DG 02 – Fişa pentru  verificarea debitului elutriatorului Kort

- F1 IS DG 62 - Program curăţare site extracţie

- F4 PSL 06 - Buletinul de analiză pentru analize ale metodelor acreditate şi neacreditate;

- F5 PSL 06 Buletin de analiză pentru pentru analize ale metodelor neacreditate;

- F5 PSL 02 - Programul anual de mentenanţă al echipamentelor;

- A1 PO DG 01 - Acceptabilitatea tehnică

- A1 PSL 01 - Ghid de curățenie/dezinfecţie

- F1 IS DG 24 - Fișă sistem automat autoclavare

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Nematod cu chiști - femelă adultă care prezintă peretele corpului îngroșat și uscat, rezistent la degradare, reprezentând un adăpost de protecție pentru ouă;

Extracție - separarea nematozilor, în mod special a chiștilor din sol și organele subterane ale plantelor;

Extract - chiști și materie organică colectate în procesul de extracție.

4.2. ABREVIERI:

A-anexă ;

ANF - Autoritatea Naţională Fitosanitară;

BA- buletin de analiză;

DG - diagnoză - unităţi tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

EURL: Laborator European de Referință;

GEPRO - Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

F-formular;

FI -fișă identificare

IPPC - Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor;

IS - instrucțiune;

LNF - Laboratorul Naţional Fitosanitar;

LE - Laborator entomologie;

LF -  Laborator fitopatologie;

MC -  manager calitate;

MR - material de referință;

NE - nematologie;

OEPP - Organizația Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor;

PCN - potato cyst nematodes (nematozii cu chiști ai cartofului)

PSL - procedură de sistem pentru laboratoare;

PO - procedură operaţională;

PO DG - procedură operaţională diagnoză;

PO NE - procedură operaţională nematologie;

RT- responsabil tehnic;

UT - unitate tehnică: compartiment de lucru din cadrul unui laborator;

V-Viabilitate.

5. DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda de extracţie a nematozilor din sol și organe subterane ale plantelor se bazează pe diferenţa de densitate dintre chişti, particulele de sol și materia organică. Chiştii, fiind mai uşori decât particulele de sol (mai puțin de 1g/cm3 pentru chiști uscați și puțin mai mult de 1g/cm3, pentru solul umed) se ridică la suprafaţa apei în urma procesului de elutriere, separându-se astfel de particulele de sol și părțile vegetative ale plantei.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Utilizate la extracţie

A.  Echipamente: centrifuga Schuiling şi coloana d’Arvo;

- materiale: sită de recuperare cu Ø 12 cm și dimensiunea orificiilor de 200 µm sau sită de recuperare cu Ø 20 cm și dimensiunea orificiilor de 250 µm, pâlnie, pahar Berzelius, vase plastic;

- consumabile: hârtie de filtru;

- apă curentă.

B. Echipamente: centrifugă Emitech și cană de elutriere;

- materiale: sită de recuperare a chiștilor cu Ø 20 cm și dimensiunea orificiilor de 250 µm, pâlnie, pahar Berzelius, vase plastic;

- consumabile: hârtie de filtru;

- apă curentă.

C. Echipament: cana Fenwick;

- materiale: site cu Ø 20 cm și dimensiunea orificiilor de 250 µm, 1 mm

- consumabile: hârtie de filtru;

- apă curentă.

D. Elutriatorul Kort

- echipamente: elutriator Kort;

- materiale: sită de recuperare cu Ø 20 cm și dimensiunea orificiilor de 250 µm, lingură, pâlnie plastic, cu Ø 10cm, pahar Berzelius;

- consumabile: hârtie de filtru ;

- apă curentă.

E. Pentru extracția din părțile subterane ale plantelor

- echipamente: cuvă, lighean spălare tuberculi;

- materiale: sită de 1mm, 250 µm, lighean;

- consumabile: hârtie de filtru;

- apă curentă.

5.2.2. Utilizate la recuperare - obținerea extractului pentru citire, citirea extractului, colectarea și condiționarea chiștilor

echipamente:

-  stereomicroscop cu lumină indusă 2 buc (10 x10, 10 x 6,3)

-  stereomicroscop cu lumină indusă cu soft 2 buc (10 x 6,3, 10 x 8)

materiale:

- cristalizor cu Ø interior 13,5 cm, h-7 cm,

- benzi dreptunghiulare suport 50x9 cm,

- suport hârtie de filtru (discuri din plastic cu Ø 20 cm),

- cil, pisetă, baghetă sticlă, ac pentru triere, pensulă, microtuburi,

- pâlnie de  plastic, vase Petri.

consumabile:

- hârtie de filtru,

- dispersant (detergent lichid de vase);

- apă curentă.

Întreţinerea echipamentelor se face conform procedurii PSL 02 Echipament. Trasabilitate, iar verificarea echipamentelor conform IS DG 2 - Etalonarea, verificarea internă, calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, utilizându-se pentru înregistrarea informaţiilor - Fişa de verificare a echipamentelor la extracţie - F8 IS DG 02 şi Fişa pentru verificarea debitului elutriatorului Kort - F9 IS DG 02.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probelor

Recepţia probelor repartizate prin GEPRO se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor în unitatea tehnică, conform IS DG 1 Utilizare program GEPRO Diagnoză, notând pe Fișă extracție, izolare nematozi cu chiști F1 PO NE 1, datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepţie şi transferul acestora în camera de primire probe Nematologie (nr. 12). Responsabilul tehnic realizează, de asemenea, acceptabilitatea tehnică conform criteriilor specifice (A1 PO DG 1, punctul 1.2).

Depozitarea probelor de sol se face în camera 12 pe rafturile “probe în aşteptare”, la temperatura camerei, iar părțile subterane ale plantelor (cu excepția tuberculilor), perisabile (la frigider), deoarece temperaturile ridicate pot afecta viabilitatea conținutului larvar, necesar pentru identificarea speciei. Formularul de înregistrare Fișă extracție, izolare nematozi cu chiști F1 PO NE 1 se găseşte într-un suport (probe în aşteptare), pe un raft în camera 11.

5.3.2. Schema detecției

Proba parcurge mai multe etape până la obținerea și condiționarea chiștilor conform schemei de detecție (fig. 1).

Fig. 1. Schema detecției

5.3.3. Pregătirea şi tratarea probei

Pregătirea probei pentru analiză se realizează în funcție de natura acesteia şi de echipamentul utilizat pentru extracţia nematozilor. Solul umed se lucrează cu elutriatorul Kort, solul uscat cu centrifuga Schuiling, centrifuga  Emitech, cana Fenwick, iar părţile vegetale subterane se spală în cuva destinată acestei operaţii sau lighean. Etapa de pregătire se desfăşoară în camera 11 şi/sau camera 2.

Mențiune: Probele de sol nu trebuie uscate la o temperatură mai mare de 35°C, deoarece acest lucru ar putea influența viabilitatea chiştilor.

Când eșantioanele de sol umed nu sunt prelucrate imediat, acestea trebuie depozitate la temperaturi peste zero și sub 5°C, deoarece temperatura scăzută influențează comportamentul de eclozare.

5.3.3.1. Pregătirea eşantioanelor de sol uscat

-  proba de sol se trece într-un lighean;

-  se așază pe raftul “probe în lucru “ în vederea uscării;

-  după uscare se mărunțește proba cu ajutorul unui pistil şi se cerne pe o sită de 4 mm;

-  se omogenizează manual;

-  solul rezultat se prelucrează în tranşe de 200-300 ml măsurate cu un pahar gradat;

-  se completează “ Fișă extracție, izolare, nematozi cu chiști” F1 PO NE 1, notându-se codul probei și numărul de subdivizări, data punerii la uscat, data cernerii și cantitatea de sol analizată.

5.3.3.2. Pregătirea eşantioanelor de sol umed

- proba de sol se trece într-un lighean;

- se elimină manual resturile vegetale grosiere și pietricelele, se dezagregă  bulgării și se omogenizează manual;

- solul rezultat se prelucrează în tranşe de 200-300 ml măsurate cu un pahar gradat;

- se umectează dacă se lucrează sol uscat;

- se completează “ Fișă extracție, izolare, nematozi cu chiști”  F1 PO NE 1, notându-se codul probei, numărul de subdivizări şi cantitatea de sol analizată.

5.3.4. Extracția

Procedura constă în extragerea chiștilor cu ajutorul echipamentelor specifice prin flotaţia în apă, urmată de recuperarea pe o sită de 250 µm sau 200 µm şi sortarea vizuală a produsului obţinut.

5.3.4.1. Extracția cu centrifuga Schuiling (fig. 2)

Această centrifugă este un dispozitiv de extracție a chiștilor care utilizează metoda flotației semi-automate.

Etapa se desfăşoară în camera 12.

Se utilizează pentru extracția nematozilor cu chiști din probele de sol uscat;

Volumul de sol necesar: 200-300 ml;

Proba este pregătită conform punctului 5.3.3.1 și se parcurg următoarele etape:

- la pornirea echipamentului, acesta își face verificarea softului și dacă este în parametrii corespunzători, cilindrul se ridică;

- deschiderea alimentării cu apă și verificarea presiunii de pe manometru care trebuie să fie de cel puțin 3 bari;

- clătirea aparatului prin declanșarea unui ciclu de centrifugare care se realizeaza astfel :

- umplerea cuvei cu apă până la aprox. 1cm. sub sita centrală, prin răsucirea celui de-al doilea buton negru în pozitia B;

- declanșarea centrifugării, prin apăsarea butonului verde;

- clătirea cu un jet de apă a sitei de recuperare (250 µm sau 200 µm) și așezarea acesteia sub jgheabul de evacuare;

- reluarea procesului de centrifugare (idem clătire) pentru prelucrarea probei;

- plasarea probei în cuva de spălare a centrifugii, între sita centrală (filtru) și peretele cuvei;

- eșantionul va fi agitat rapid cu ajutorul furcii, creându-se un vortex care va determina trecerea forțată a chiștilor și a particulelor plutitoare spre centru, astfel chiștii și particulele plutitoare se vor concentra în centrul vârtejului și vor fi filtrate prin trecerea lor prin sita cilindrică cu ochiurile având diametrul de 1.5 mm.

- când apa este complet drenată, chiștii se vor colecta pe sita cu orificii de 250 µm sau 200 µm;

- centrifuga va efectua automat o autocurățare, la sfârșitul fiecărui proces de clătire a solului;

- după autocurățare, cilindrul va fi umplut cu apă curentă, astfel sistemul este pregătit pentru prelucrarea unei noi probe de sol;

- se lucrează în același mod  toate subprobele rezultate;

- închiderea robinetului de alimentare cu apă și poziționarea contactorului în poziția de repaus.

Fig. 2. Centrifuga Schuiling

5.3.4.2. Extracția cu centrifuga Emitech AC 500 + (fig. 3)

Această centrifugă este un dispozitiv de extracție a chiștilor care utlizează metoda flotației semi-automate.

Etapa se desfăşoară în camera 12.

Se utilizează pentru extracția nematozilor cu chiști din probele de sol uscat.

Volumul de sol necesar: 200-300 ml

Proba este pregătită conform punctului 5.3.3.1 și se parcurg următoarele etape:

- la pornirea echipamentului, acesta își face verificarea softului și dacă este în parametrii corespunzători, cilindrul se ridică;

- deschiderea alimentării cu apă și verificarea presiunii de pe manometru care trebuie să fie de cel puțin 3 bari;

- clătirea aparatului prin declanșarea unui ciclu de centrifugare prin apăsarea butonului START;

- reluarea procesului de centrifugare pentru prelucrarea probei;

- în funcție de tipul de sol, se alege  și selectează programul (1 pentru probe de sol curate sau 2 pentru probe de sol cu un conținut ridicat de materie organică);

- dacă nu este setat programul dorit, se setează timpul de centrifugare prin apăsarea butonului de control de pe panoul operator (în cazul nostru acesta este setat la 10 s). Dacă setările nu se modifică atunci apăsăm butonul START;

- se toarnă probele de sol în cilindru, după care, eșantionul va fi agitat rapid cu ajutorul furcii, creându-se un vortex care va determina trecerea forțată a chiștilor și a particulelor plutitoare spre centru, astfel chiștii și particulele plutitoare se vor concentra în centrul vârtejului și vor fi filtrate prin trecerea lor prin sita cilindrică cu ochiurile având diametrul de 1.5 mm.

- când apa este complet drenată, chiștii se vor colecta pe sita cu orificii de 250 µm;

- centrifuga va efectua automat o autocurățare, la sfârșitul fiecărui proces de clătire a solului;

- după autocurățare, cilindrul va fi umplut cu apă curentă, astfel sistemul este pregătit pentru prelucrarea unei noi probe de sol;

- se lucrează în același mod toate subprobele rezultate;

- închiderea robinetului de alimentare cu apă și poziționarea contactorului în poziția de repaus.

Fig. 3. Centrifuga Emitech AC 500 +

5.3.4.3. Extracția cu cana Fenwick (fig. 4).

Echipamentul este o cană care se îngustează în partea de sus, cu o bază înclinată, având un guler înclinat sub margine.

Etapa se desfăşoară în camera 12.

Se utilizează pentru extracția nematozilor cu chiști din probele de sol uscat;

Volumul de sol necesar: 200-300 ml

Proba este pregătită conform punctului 5.3.3.1 și se parcurg următoarele etape:

- se curăță echipamentul cu un jet de apă, înainte de utilizare;

- se închide orificiul de evacuare cu apă și se umple cana până la marginea acesteia (apa curge în sita de recuperare);

- se adaugă solul uscat în sita cu orificiile de 1mm din partea superioară a cănii

- solul este spălat cu jet de apă și transportat prin sită, în cană;

- chiștii și particulele de sol plutesc și sunt antrenați în apă printr-un gât colector sub care se plasează o sită de recuperare cu orificiile de 250 µm;

- aprovizionarea cu apă se menține, până ce tot solul este spălat din pâlnie, iar apa rezultată din spălare, va fi limpede (curată);

- extractul colectat se clătește cu jet de apă până ce vor fi îndepărtate și cele mai fine particule de sol.

- se lucrează în același mod toate subprobele rezultate;

- închiderea robinetului de alimentare cu apă;

Fig. 4. Cana Fenwick

5.3.4.4. Extracția cu elutriatorul Kort (fig. 5).

Etapa se desfăşoară în camera 12.

Această tehnică permite extracția nematozilor cu chiști din sol umed.

Volumul de sol necesar: 200-300 ml

Proba este pregătită conform punctului 5.3.3.2 și se parcurg următoarele etape:

- se închide ieșirea de evacuare a elutriatorului cu un dop;

- se ridică flotorul la 4000 ml/min;

- se umple elutriatorul cu apă;

- se așază sita de recuperare pentru filtrarea extractului;

- se introduce proba pe partea superioară în sita superioară;

- se dă drumul la apa din duza superioară și se spală proba amestecând din când în când cu lingura;

- se oprește apa de la duza superioară în momentul epuizării probei;

- se oprește flotorul (când apa evacuată este limpede);

- se golește elutriatorul de apă prin ieșirea de evacuare;

- se recuperează extractul pe sită cu diametru 20 cm și 250 µm (se alege sita în funcție de încărcătura solului cu materie organică).

- se lucrează în același mod toate subprobele rezultate;

- se curăţă elutriatorul prin spălare cu jet de apă.

- duză superioară

- sită superioară

- pâlnie

- eșantion

- jgheab de recuperare

- sită de recuperare extract

- corp al aparatului

- ieșire de evacuare

- duză inferioară

Fig. 5. Elutriator Kort

5.3.4.5. Extracția chiștilor din părțile subterane ale plantelor

Metoda se aplică bulbilor, tuberculilor, rizomilor, rădăcinilor tuberizate și netuberizate

- se spală proba prin scufundare, periere și /sau sub un jet puternic de apă într-un lighean sau cuva de spălare tuberculi din camera nr. 2 sau 12;

- se colectează solul și materialul organic rezultat într-un alt lighean sau direct pe două site suprapuse (sita superioară este de 1 mm, iar cea inferioară este de 250 µm);

- se aplică un jet puternic de apă pe sita de 1 mm pentru a disloca din resturile organice și a face chiștii să traverseze sita;

- se înlătură conținutul sitei de 1 mm;

- se clătește cu atenție sub jet de apă sita de 250 µm și se recuperează extractul, în vederea citirii imediate sau separarării- recuperării prin tehnicile menționate la punctul 5.3.5.

5.3.5. Separarea chiștilor de resturile organice

În această etapă se recuperează, filtrează, usucă extractul pentru citire și izolare (camera 12), se efectuează citirea acestuia, colectarea și condiționarea chiștilor (cam. 9 și/sau10).

Cantitatea de extract recuperată pe sita de 250 µm în urma procesului de extracție este spălată sub presiune cu ajutorul unui jet fin pentru eliminarea particulelor de dimensiuni mici, în camera de extracție (11). Extractul recuperat în sită se trece pe un filtru aşezat într-o pâlnie și se lasă să se filtreze adăugând o picătură de dispersant (fig. 6) și:

a) fie se vizualizează direct  filtrul (extract umed);

b) fie filtrul se usucă la temperatura camerei în dulapul “uscare filtre” (când filtrul este prea încărcat cu materie organică).

Fig. 6. Recuperare extract

Când există prea multă materie organică, separarea chiștilor de resturile organice se poate face în două moduri:

5.3.5.1. Separarea cu coloana d’Arvo (fig. 7.)

Se poate face după obținerea extractului rezultat în urma procesului de extracție a chiștilor.

Pentru utilizarea coloanei d’Arvo:

- se deschide robinetul de alimentare cu apă, se verifică presiunea de intrare (0,4 bar) și neobturarea tubului de dispersie;

-  se clăteşte cu jet de apă interiorul coloanei în poziție înaltă;

-  se poziționează o sită de 250 µm și Ø=20 cm sub gura de evacuare;

-  se coboară coloana pentru obturarea părții posterioare;

- conținutul sitei recuperat de la centrifuga Schuiling, centrifuga Emitech, elutriatorul Kort, se trece în coloana d’Arvo, la începutul umplerii; se clătește interiorul coloanei și tubul de aspersie cu un jet de apă;

-  apa de evacuare se oprește atunci când toate particulele flotante au trecut;

-  se clăteşte și se colectează produsul reținut în sită;

-  se curăță sita cu jet de apă;

-  se așează coloana în poziție înalt pentru golire;

-  se clăteşte cu jet de apă interiorul coloanei;

-  se plasează din nou sita sub gura de evacuare;

-  se curăță coloana după trecerea probei și se închide robinetul de alimentare cu apă.

Fig. 7. Coloană d’Arvo

Mențiune: curățarea echipamentelor și materialelor este obligatorie după fiecare utilizare.

5.3.5.2. Separarea și recuperarea utilizând banda de hârtie

a) se umple cristalizorul cu apă, până la aproximativ ¾ din înălțimea benzii de hârtie (fig. 8);

b) pe marginile interne ale unui cristalizor se așază o bandă de hârtie de filtru care depășește puțin în înălțime cristalizorul și se petrece la capete;

c) se mărunțește manual extractul uscat și se trece treptat în cristalizor;

d) se agită uşor suspensia cu ajutorul unei baghete de sticlă în vederea disocierii elementelor solide din extract;

e) se lasă în repaus până la obținerea imobilității particulelor plutitoare pe banda de hârtie de filtru;

f) se toarnă o picătură de dispersant în centrul cristalizorului pentru aderarea particulelor plutitoare (reziduuri și eventual chiști) pe banda de hârtie de filtru;

g) se scoate cu atenție banda de hârtie de filtru și se așează pe un suport  special.

Fig. 8.  Separarea chiștilor prin metoda benzii de hârtie

5.3.6 Detecția chiștilor: citirea extractului (probei de analizat), izolarea chiștilor

5.3.6.1. Citirea

Se așază suportul cu hârtia de filtru, cu extractul obținut, la stereomicroscop, în vederea depistării

chiștilor susceptibili că aparţin genului Globodera (fig. 9).

Notă: Hârtia de filtru se umezește pentru a menține chiștii pe filtru și pentru a preveni ca aceștia să ,,sară”.

Fig. 9. Citirea extractului

5.3.6.2. Izolarea

Nematozii cu chiști sunt separați de alte elemente ale extractului utilizându-se un ac sau o pensulă.

Chiștii sunt recunoscuți pornind de la criterii morfologice diverse:

- diametrul între 250 și 600 µm, cu o medie de 450 µm, uneori chiar mai mici;

- culoarea, de la maro deschis la maro închis, în funcție de vârsta chistului;

- aspectul-neted, fără ornamentații (semințele au ornamentații);

- prezenţa unei protuberanţe (fig.10 A, B);

- elasticitatea specifică chiștilor de Heteroderinae (apreciată printr-o uşoară presiune cu un ac de izolare);

- forma mai mult sau mai puțin rotundă (fig.10 D);

Cap

Con

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.]

(Foto. Protocol EURL)

Fig.10. Forme de chiști: (A) - formă de lămâie cu con terminal proeminent -Heterodera;

(B) - formă de lămâie cu con terminal nu foarte proeminen - Heterodera sau  Cactodera;

(C) - ovoid fără con terminal -Punctodera; (D) sferic, fără con terminal.

(Foto. Protocol EURL)

Fig. 11. Forme de chiști: (A, B) - bandă hârtie de filtru conținând chiști de Globodera spp. (săgeata roșie) printre resturi organice; C - bandă hârtie de filtru cu chiști de Heterodera (săgeată portocalie); (C) - chiști sferici   Globodera sp., fără con  terminal; (D) - chiști fără conţinut de Globodera spp.; (E, F) formă de lămâie, cu con terminal puţin proeminent - chiști de Heterodera; (E) - chiști grup Heterodera schahtii; (F) - chiști grup Heterodera goettingiana.

Mențiune:

Data efectuării extracției, recuperării pe filtru, separării-recuperării, citirii-izolării, iniţialele numelor tehnicienilor, responsabililor tehnici și modurile de lucru folosite, sunt notate în “Fișă extracție, izolare, nematozi cu chiști” F1 PO NE 1.

5.3.6.3. Colectarea și condiționarea chiștilor.

Se colectează chiștii de Globodera sp. cu ajutorul unei pensule într-un microtub, inscripţionat cu numărul probei. Tubul se lasă deschis pentru uscarea chiștilor la temperatura mediului ambiant și se închide după uscarea acestora. Chiștii condiţionați în microtuburi sunt conservați la temperatura ambiantă, departe de orice sursă de căldură. Chiștii susceptibili că aparţin genului Globodera depistați în fiecare subeşantion sunt regrupaţi într-un singur microtub/probă.

În așteptarea analizei identificării, chiştii detectaţi aparținând genului Globodera sunt depozitaţi în stare uscată  la temperatura camerei.

5.3.7. Asigurarea condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 - Spații de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 - Ghid de curățenie/dezinfecţie.

Deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt distruse conform procedurii PO DG 1 Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor. Pentru distrugere se utilizează IS DG 24 - Utilizare şi mentenanţă  sistem automat de decontaminare.

Suplimentar, în perioada premergătoare începerii programului de monitorizare în care se utilizează intensiv sitele, acestea sunt supuse unui tratament de curăţare cu ultrasunete, conform IS DG 62 Utilizare şi mentenanţă echipament de curăţare cu ultrasunete. Pentru înregistrări se utilizează formularul F1 IS DG 62 - Program curăţare site. Sitele de 250 µm se verifică la stereomicroscop cu scopul prevenirii obturării spațiilor dintre firele sitei cu impurități sau chiști.

Echipamentele Schuilling, Emitech, Kort, coloana d’Arvo se spală după prelucrarea fiecărei probe, iar echipamentele optice se întreţin conform instrucţiunii specifice IS DG 8 Utilizare şi mentenanţă stereomicroscop, IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2-TR30, IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZX10. Pentru spălarea sticlăriei se urmăreşte instrucţiunea IS DG 61 Utilizare şi mentenanţă maşină de spălat sticlărie.

5.3.8. Asigurarea validităţii  rezultatelor

Procedura PSL 05 (Asigurarea validității rezultatelor) descrie cele trei nivele de control privind asigurarea calităţii rezultatelor analizelor. În UT Nematologie se utilizează următoarele nivele de control: primar (MR/MRC, citire dublă, controale), secundar (probe intralaborator - de control, verificări funcționale ale echipamentului) și terțiar (comparări interlaboratoare, confirmarea diagnozei de către un specialist extern).

Pentru a verifica metoda de extracție a chiștilor, se utilizează controale negative și pozitive, într-o serie de probe, seria fiind reprezentată de probele lucrate într-o zi.

Controlul negativ este constituit dintr-o probă de apă, iar rezultatul obținut trebuie să fie negativ (fără chiști). Acesta se realizează la fiecare serie de probe.

Controlul pozitiv  se realizează lunar, la o serie de probe și se organizează astfel:

- pentru probele de sol se utilizează probe de sol care sunt infestate artificial prin adăugarea de chiști (10 chiști);

- pentru probele de organe subterane ale plantelor (bulbi, rizomi, tuberculi și rădăcini) se procedează ca în cazul controlului pentru sol, prin adăugarea de chiști la o probă negativă (10 chiști);

- rezultatul obținut trebuie să fie pozitiv (chiști prezenți).

Probele şi controalele sunt înregistrate pe Fișă extracție, izolare nematozi cu chiști F1 PO NE 1 și prelucrate respectându-se următoarea ordine: probe laborator, probe control pozitiv, urmate de probe control negativ.

Tipurile de materiale de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3-Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F1 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Entomologie/ Nematologie.

Pentru identificarea la nivel de gen se utilizează material de referință (cum ar fi chiști, fotografii și protocoale de diagnostic elaborate de organizaţii recunoscute în domeniu, cum ar fi EURL, IPPC, OEPP.

În toate etapele, proba este în permanenţă marcată cu codul de identificare, cu etichetă sau cu marker, astfel încât să se asigure trasabilitatea probei. Pentru asigurarea validității rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare și identificare morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți).

5.4.  RAPORTAREA  REZULTATELOR

Rezultatele obţinute sunt trecute în F1 PO NE 1 Fișă extracție, izolare nematozi cu chiști (se notează cu simbolurile ”+” pentru depistat și ”Ø” pentru nedepistat) și în GEPRO - Diagnoză, fiind exprimate sub forma calitativă astfel:

- “Depistat” în situaţia în care sunt detectaţi în eşantion chiști viabili de Globodera spp. În această situaţie, analiza continuă cu etapa de identificare a speciei, bifând pe fișa F1 PO NE 1 ”X” la rubricile: Viabilitate (V) și FI (fișă de identificare).

- “Nedepistat” în situaţia în care sunt detectaţi în eşantion chiști neviabili de Globodera spp.; la rubrica „menţiuni” din buletinul de analiză se notează ,,S-au depistat chiști de Globodera spp. neviabili”.

Pe baza informațiilor încărcate în GEPRO-Diagnoză se emite electronic buletinul de analiză, validarea rezultatelor efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor, utilizându-se:

- Buletin de analiză F4 PSL 06 pentru analize prin metodele acreditate și neacreditate

- Buletin de analiză F5 PSL 06 pentru analize prin metodele neacreditate

Se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 5 ani evidenţe ale diagnosticului, printre acestea fiind fotografiile executate la stereomicroscop, în partiția D sau C, folderul ,,Diagnoză. Fotografiile se salvează cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe (în funcție de numărul de caractere).

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR LNF

-  aprobă noile versiuni/revizii ale actualei proceduri;

-  autorizează buletinele de analiză în care este specificată această încercare.

-  semnează buletinele de analiză

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3. ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității contractului (F1 PSL 03 – Analiza capabilității laboratorului);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabileşte, repartizează şi evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză și în fișa de lucru F1 PO NE 6;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

- efectuează analiza la stereomicroscop;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO-Diagnoză;

- stabilește motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO-Diagnoză;

-analizează probele de control repartizate;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză;

- verifică și semnează de conformitate buletine ale colegilor, când este cazul;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.5. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- efectuează pregătirea probelor,  extracția și recuperarea extractului;

- completează formularele de urmărire existente în unitatea tehnică nematologie ;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor de lucru ;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO-Diagnoză;

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO-Diagnoză și îl transmite spre verificare și semnare responsabililor tehnici și șefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG1 - Notă refuz probe și o trimite în cazul refuzului din punct de vedere administrativ, prin poștă/fax/e-mail destinatarului;

- redactează nota de refuz și o transmite prin poștă/fax/e-mail destinatarului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

Neaplicabil.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 1 Fișă extracție, izolare nematozi cu chiști.