# DETECŢIA CALITATIVĂ  A ORGANISMELOR  DĂUNATOARE  PLANTELOR  ŞI  PRODUSELOR  VEGETALE

# PRIN PCR  ÎN TIMP REAL

| Elaborat: Nume: Claudia Costache Funcţia: Responsabil tehnic Nume: Aurelian Coman Funcţia: Responsabil tehnic Data: 19.09.2022. Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Manole Filofteia Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Şef serviciu fitopatologie Data: Semnătura : | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Biologie moleculară – copie  Director LNF – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1.SCOP

Prezenta procedură descrie etapele realizării metodelor/tehnicilor real-time PCR  utilizate în cadrul compartimentului de biologie moleculară în scopul detecţiei calitative (prezent/absent) a organismelor dăunatoare plantelor si produselor vegetale .

Organismele dăunatoare plantelor și produselor vegetale detectate prin real-time PCR precum și protocoalele de diagnostic/referință sunt menţionate în  Anexa 1 PO BM 8 a prezentei proceduri.

- DOMENIU DE APLICARE

Metoda se aplică extractelor ADN si ARN obţinute din diferite surse biologice .

- DOCUMENTE DE REFERINŢ{

- Referinţele metodelor/testelor utilizate (decizii UE/protocoale de diagnostic OEPP/directive CE etc.) sunt prezentate în Anexa 1 PO BM 8

- Instruire teoretica și practică – Institutul Național de Biologie(NIB), Slovenia 2009,Webinar NIB, Slovenia, iunie 2020 – Detection GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE PHYTOPLASMA

- LUCRĂRI PRACTICE - Biochimia acizilor nucleici şi biologie moleculară - Sergiu Emil Georgescu şi Marieta Costache;

- Cristian Radu Şisea, Doru Pamfil - Testarea OMG, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2009;

- Genetică şi inginerie genetică-Tatiana Vassu, Ileana Stoica, Ortansa Csutak-Editura Universitatii Buc.

PO BM 1 - FLUXUL UNIDIRECŢIONAL ÎN LABORATORUL DE BIOLOGIE MOLECULARĂ, PREVENIREA ŞI CONTROLUL CONTAMINĂRILOR

# PO BM 7 -   METODE DE OBTINERE A EXTRACTELOR DE ADN/ARN APARTINAND ORGANISMELOR DAUNATOARE PLANTELOR SI PRODUSELOR VEGETALE

PO BM 3  - REACTIVI SPECIFICI PCR

# PO BM 4  -  DETECŢIA ORGANISMELOR DĂUNATOARE  PLANTELOR  ŞI   PRODUSELOR  VEGETALE  PRIN PCR  CONVENŢIONAL

PO BM 5 - VERIFICAREA METODELOR DE BIOLOGIE MOLECULARA UTILIZATE PENTRU DEŢECŢIA ORGANISMELOR DĂUNATOARE PLANTELOR ŞI PRODUSELOR VEGETALE

PO BM 6 - IDENTIFICAREA COMPONENTELOR DE INCERTITUDINE PENTRU METODELE UTILIZATE ÎN UNITATEA TEHNICĂ BIOLOGIE MOLECULARĂ

PO DG 01 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor

PSL 05  Asigurarea validităţii rezultatelor

PSL 06  Raportarea rezultatelor analizelor

PO DG 2  Reactivi, medii de cultură şi soluţii

PO DG 3  Utilizarea martorilor de referinţă

IS DG 2  Etalonartea, verificarea internă, calibrarea și întreținetea echipamentelor

IS DG 24 Utilizare şi mentenanţă autoclav Systec HX-540 2D

4.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

PCR (Polymerase Chain Reaction) – reacţia de polimerizare în lanţ – reacţia PCR permite amplificarea enzimatică in vitro a unei regiuni specifice de ADN, localizată între două secvenţe ADN cunoscute,făcând astfel posibilă multiplicarea unei singure copii a fragmentului de interes în peste un milion de copii, în doar câteva ore;

PCR în timp real (Real-Time PCR) – reacția de polimerizare în lanț care permite o monitorizare în timp

real a reacției (detecția are loc concomitent cu etapa de amplificare)

Fluorescență – emisie luminoasă spontană, indusă de variate forme de excitație asupra materiei

Fluorocromi/substanțe fluorescente – substanțe care excitate cu o rază laser emit fluorescență/molecule capabile de fluorescenta cand sunt excitate adecvat: reporter dye - R (de ex. FAM, 6-carboxi-fluoresceina)  si quencher dye - Q (de ex.TAMRA, 6-carboxi-tetrametil-rodamina)

TaqMan Probe/ sondă TaqMan - fragment oligonucleotidic, complementar față de secvența de interes (între primeri), marcat fluorescent, făcând posibilă detecția produșilor PCR concomitent cu amplificarea prin monitorizarea emisiei de fluorescență eliberată în timpul procesului de amplificare

Prag de fluorescență – cel mai mic semnal de fluorescență detectabil

Background signal/fluorescence – semnal de fond

Cq = Ct sau Cp= ciclu prag = cycle threshold = crossing point (Cp/Cq-LightCycler) – este o valoare zecimală, care exprimă numărul de cicluri PCR la care curba de amplificare generată de modificarea intensității semnalului fluorescent intersectează pragul limită definit de soft sau de operator

Pragul limită / Linia prag (Th/treshold) – punctul la care fluorescența sondei devine decelabilă, depășește nivelul fluorescenței de fond (punctul de echivalență pentru toate reacțiile incluse intr-o analiză)

FRET (Fluorescent Resonant Energy Transfer) – mecanismul de transfer al energiei între doi fluorocromi

Serie de analize – probe analizate în acelaşi timp, cu aceiaşi reactivi şi în aceleaşi condiţii;

4.2. ABREVIERI

ADN- acid deoxiribonucleic; ARN- acid ribonucleic; ARN r - acid ribonucleic ribozomal;

ADNc- acid deoxiribonucleic complementar; RT-PCR- PCR revers transcris ; RT- revers transcriere;

produs PCR / amplicon – produsul  reacţiei PCR; dNTP – deoxinucleotid trifosfat; MgCl2 - clorură de magneziu, AU – apă ultrapură, liberă  de DNase, RNase, Protease;

mM – milimolar, µM – micromolar, µL – microlitri; Ci – concentraţie iniţială; Cf – concentraţie finală; Vi – volum iniţial; Vf – volum final; % – procent;

T°/t° – temperatură, V/Vol. – volum; °C – grade Celsius; m – masa în grame, min.- minute; sec.- secunde; U – unităţi; rpm – rotaţii pe minut;  Rt/Resp.teh. – responsabil tehnic;

OK – conform;  ” + ” –  pozitiv,   “ - “–  negativ,   “ / ”-  nu e cazul;

MRC / MR – martor de referinţa certificat / martor de referinţa

ANF –  Agenţia Naţionala Fitosanitară ; LNF –  Laboratorul Naţional Fitosanitar ;

DG –diagnoză, UT – unitate tehnică, BM – biologie moleculară; MC – manager calitate

PSL - Procedură de sistem pe laborator; PO DG - Procedură operationala Diagnoză; PO BM – procedură operationala UT biologie moleculară; IS DG – Instruciţune specifică unităţilor de Diagnoză;

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

MOA – procedură (mode opératoire)

CE – Consiliul  European , GEPRO – program de gestiune electronică a probelor,

RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, Organismul naţional de acreditare

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI: monitorizarea în timp real a fluorescenţei emise în timpul reacţiei ca un indicator al producerii de ampliconi în fiecare ciclu PCR.

Tehnica înglobează mecanismele de amplificare şi detecţie într-o singură etapă. Acest lucru este posibil în urma utilizării primerilor specifici pentru amplificare a secvenței țintă, iar în tandem cu aceștia construcții oligonucleotidice speciale sau alte tipuri de molecule incluse în mediu de reacție care indică acumularea produsului PCR. Cu cât numărul de copii din secvenţa de interes este mai mare, la începutul reacţiei, cu atât mai puţine cicluri de amplificare vor fi necesare pentru a genera numărul minim de ampliconi care pot fi detectaţi.

Odată cu desfășurarea amplificării în cadrul unui sistem real-time PCR, semnalul fluorescent din mediul de reacție este detectat, măsurat, iar pe baza acestor informații se realizează o reprezentare grafică a acumulării produșilor PCR în funcție de numărul ciclurilor de amplificare (o curbă de amplificare), conform figurii:

Fluorescenţă

Număr de cicluri

Reacția PCR în timp real parcurge urmatoarele faze:

Faza liniară, este prima fază a amplificarii, in care fluorescenţa emisă variază foarte puțin, nedepăşind valoarea zgomotului (background).

În faza a doua, exponenţială timpurie, nivelul fluorescenţei atinge un prag (threshold) care depăşeşte considerabil nivelul background-ului. Ciclul la care fluorescenţa ampliconului depăşeşte considerabil nivelul de background se numeşte „threshold cycle” Cq (Ct sau Cp). Valoarea Cq este invers proporţională cu cantitatea iniţială de ADN ţintă din proba de analizat.

În timpul fazei trei, exponenţială sau logaritmică liniară, cantitatea de amplicon se dublează la fiecare ciclu.

În ultima fază, cea de platou, reactivii devin limitaţi şi măsurarea fluorescenţei nu se mai justifică.

SISTEME DE DETECȚIE

Există două categorii de sisteme ce sunt utilizate pentru monitorizarea amplificării:

 care utilizează  agenti de legare la ADN (ex. EtBr, SYBR Green I, LC Green, EvaGreen,etc.)

 care utilizează sonde/primeri marcaţi cu fluorocromi (ex. TaqMan, FRET, Molecular Beacons, Scorpions sau TaqMan MGB).

- Agenti de legare la ADN: tehnica de colorare cu SYBR Green

SYBR Green are proprietatea de a se lega la nivelul curburii minore a ADN-ului dublu catenar; în momentul în care se leagă, fluorescența sa este amplificată. Pe măsura ce reacția progresează și cantitatea de ampliconi crește, crește direct proporțional și cantitatea de fluorocrom fixată, și, implicit, nivelul de fluorescență.

SYBR Green I se intercalează ADN-ului dublu-catenar, dar nu se poate lega şi la ADN-ul monocatenar. O consecinţă a intercalării este intensificarea fluorescenţei, de 800-1000 ori, substanţa fiind practic nefluorescentă când se găseşte liberă în soluţie. Apariţia emisiei fluorescente se datorează unor modificări ale structurii interne după intercalarea între catenele moleculei de ADN. Excitarea este produsă de lumina albastră (λmax = 488 nm), iar energia acumulată este disipată sub formă de lumină verde (λmax = 422 nm). Principiul detecţiei şi cuantificării este următorul: odată cu începerea reacţiei PCR, cantitatea în creştere de ADN nou sintetizat leagă o cantitate tot mai mare de SYBR Green I, rezultatul fiind intensificarea semnalului fluorescent, conform ilustrației de mai jos:

Etapele de bază ale detecţiei ADN-ului în real-time PCR, utilizând substanţe de intercalare (ex. SYBR Green I). (a) În stare liberă moleculele de SYBR Green I au o emisie fluorescentă redusă. Odată cu alipirea primerilor se formează mici regiuni dublu-catenare la care se intercalează SYBR Green I, iar semnalul fluorescent al acestora se intensifică. (b) În faza de elongaţie, din ce în ce mai mult ADN dublu-catenar este disponibil pentru intercalarea moleculelor fluorescente. (c) La sfărşitul elongaţiei cantitatea de ADN dublu-catenar este maximă, moment în care se măsoară intensitata fluorescenţei

O limită a acestei strategii este reprezentată de recunoaşterea nespecificică a ADN-ului dublu-catenar. Toate moleculele de acest tip prezente în mediul de reacţie, inclusiv produşii PCR nedoriţi şi primer-dimerii, sunt intercalate de SYBR Green I şi participă la formarea semnalului total. Pentru depăşirea acestei probleme, după încheierea amplificării, se face analiza curbei de denaturare (melting analysis) a produşilor de reacţie. Un incovenient al substanţei SYBR Green I este faptul că inhibă activitatea Taq ADN polimerazei, motiv pentru care trebuie utilizată în concentraţii reduse, ceea ce diminuează semnificativ capacitatea de a indica schimbări mici în gradul de hibridare al macromoleculei de ADN. Pentru rezolvarea acestei probleme se utilizeaza alţi agenţi de intercalare, de ex., EvaGreen.

- TaqMan Real Time PCR

Principala tehnică PCR cu detecție în timp real utilizată în laboratorul de biologie moleculară în scopul detecţiei organismelor dăunătoare este tehnica Real-Time PCR cu sonde TaqMan.

TaqMan Real-Time PCR cuantifică acumularea în timpul etapelor de amplificare exponenţială ale reacţiei

de polimerizare în lanţ, a unui produs marcat fluorescent.

Reacţia este similară cu reacţia PCR convenţională, dar se desfăşoară în timp real, într-un instrument real- time care permite măsurarea moleculelor fluorescente. Diferenţa dintre cele două tipuri de reacţie este reprezentată de amestecul de reacţie. Acesta are în compoziţie sonda TaqMan care are ataşat la capătul 5’ fluoroforul reporter (R), iar la capătul 3’ fluoroforul quencher (Q). Emisia fluorescentă a reporter-ului se află sub influenţa quencher-ului. În timp ce sonda este ataşată sau neataşată la ADN-ul complementar şi înainte ca polimeraza să acţioneze, fluoroforul quencher (Q - de obicei, marcat cu o culoare cu lungime de undă lungă, spre exemplu roşu) reduce fluorescenţa de la fluoroforul reporter (R - de obicei, marcat cu o culoare cu lungime de undă scurtă, spre exemplu verde).

Acest lucru este posibil prin utilizarea transferului energiei fluorescente de rezonanţă.

Rezultatul constă în inhibarea emisiei fluorescenţei unui colorant de către un altul fără emisie de protoni.

În momentul în care sonda TaqMan se leagă la ADN-ul complementar după denaturarea şi răcirea reacţiei, primerii se ataşează la ADN. Apoi Taq ADN polimeraza adaugă nucleotide şi îndepărtează (degradează) sonda TaqMan ataşată la ADN-ul complementar. Are loc separarea quencherului de reporter, permiţând reporterului să emită energie, fluorescenţă .

În urma acţiunii Taq ADN polimerazei reporterul fluorescent este înlăturat din structura sondei. Departe de quencher, reporterul emite semnal luminos în raport cu cantitatea de ampliconi sintetizată care este apoi cuantificată. În general, numărul de cicluri al reacţiei este de 40-50 ori. Prin urmare, fluorescența depistată prin Real Time PCR este direct proporţională cu numărul de fluorofori eliberaţi şi cantitatea de ADN complementar prezent în PCR.

5.2.  ECHIPAMENTE, MATERIALE  ŞI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente:

Instrument real-time PCR - LightCycler 480, cu următoarele părţi componente de bază: bloc termic ce asigură desfăşurarea ciclurilor de amplificare, dispozitiv pentru excitarea fluorocromilor, sistem optic destinat detectării şi înregistrării semnalului fluorescent -  amplasat in camera 32 (amplificare PCR). Funcţionarea acestui instrument este controlată prin intermediul unui software specific instalat pe un PC – stație de lucru - conectat la instrument), instrument real-time StepOnePlus -Applied Biosystem, centrifugă cu racire dedicată plăcilor de reacție cu 96 godeuri, hote cu flux laminar vertical (dotate cu lampi UV), cabinet PCR cu lampa UV, termociclor (pentru realizarea unor etape preliminare, de incubare/denaturare in cazul extractelor ARN), pipete electronice monocanal 10-200 / 2-10 μL, pipete monocanal (10,200,1000µL), congelatoare (la aproximativ –20°C), frigidere (la aproximativ 4°C), frigider/congelator (la aproximativ 4°C/–20°C), masină de făcut gheaţă , centrifugi, agitatoare-vortex.

Monitorizarea utilizării instrumentelor real-time PCR se realizează permanent prin înregistrarea datei de utilizare/responsabil tehnic/organism dăunător/observații într-un caiet registru -REAL-TIME- ce se păstreaza lângă PC-ul echipamentelor.

Monitorizarea duratei de funcţionare în cazul hotelor se realizează conform PO BM 4 cu ajutorul fişei

F9 PO BM 4 – Fişă de lucru –monitorizare durată funcţionare.

Notă: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucţiunilor de utilizare şi mentenanţă ale fiecarui echipament.Urmărirea şi verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 „Urmărirea şi verificarea echipamentelor”.

5.2.2.Materiale: plăci de reacţie cu 96 godeuri și folii protectoare termorezistente corespunzătoare instrumentului real-time utilizat, vărfuri cu filtru, sterile, protejate împotriva aerosolilor, corespunzătoare pipetelor monocanal utilizate (Eppendorf și Biohit, de 10, 20, 100, 200 şi 1000 μL); cutii speciale pentru gheaţă dedicate camerelor 33, 32 și 27; mănuşi latex nepudrate; mănuşi din nitril nepudrate;  tuburi 0,2 mL PCR clean şi/sau sterile, libere de RNease, DNease;  tuburi Eppendorf  de 1,5/2 mL, libere de RNease, DNease , safe-look ; suporturi pentru tuburile PCR; suporturi pentru tuburile Eppendorf  de 1,5 / 2 mL; cutii suport pentru păstrarea tuburilor PCR pe gheaţă; cutie suport cu capac, dedicată pentru transpotul plăcii de reacție pe gheaţă, în vederea cuplării; markere de grosimi şi culori diferite; hârtie prosop; pungi plastic; etc.

5.2.3. Reactivi

AU (grad biologie moleculară, liberă de RNease, DNease, etc.); apă, grad biologie moleculară, inclusă în kiturile Master mix utilizate; master mix universal pentru sistemul TaqMan / Master mix de la diferite firme producatoare, recomandate în protocoalele de diagnoză/standarde utilizate - acestea conţin toate elementele necesare reacţiei, exceptând primerii şi sondele; primeri, sonde TaqMan etichetate conform protocoalelor de diagnoza/standardelor utilizate; în cazul sondelor TaqMan/coloranților precum EvaGreen trebuie evitată expunerea de durată la lumină;enzima Sure-Start,dNTPs,colorant EvaGreen, reactivi pentru reverstranscriere;

Reactivii utilizaţi la prepararea mixului sunt stocaţi, codificaţi, validaţi, preparaţi, alicotaţi (unde este cazul) conform PO BM 3 - REACTIVI SPECIFICI PCR;

Reactivii utilizaţi (numele producătorului pentru kitul utilizat, concentraţia finală a acestora în mix, concentraţia initială, volumul necesar pentru o reacţie/n reacţii, etc.) sunt specificaţi în anexele prezentei proceduri pentru fiecare organism dăunător analizat prin tehnica real-time PCR - aceste informații precum și codurile reactivilor utilizați se înregistrează în fişa de lucru „DETECTIE CALITATIVA PRIN REAL-TIME PCR”  - F1 PO BM 8

5.3. MOD  DE  LUCRU

5.3.1. Recepţia şi codificarea extractelor ADN/ARN - conform PO BM 4.

Extractele ADN/ARN din probele analizate sunt recepţionate conform PS PM 1 - Fluxul unidirecţional în

# laboratorul de biologie moleculară, prevenirea şi controlul contaminărilor.

Tuburile Eppendorf cu extractele din probele analizate realizate de fiecare UT, sunt codificate corespunzător (primesc un cod de laborator, cod inscris cu marker permanent pe tub şi regăsit în fişa de extracţie alături de codul de bază al probei / cod diagnoză probă).

Pentru evitarea confundării extractelor din probele analizate/probelor, tuburile cu extractele din fiecare serie de probe analizate (brute sau dilutiile seriale de 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, etc., dupa caz) se notează în ordinea crescătoare a codului de laborator cu cifre de la 1 la n (n = ultima probă din seria de extracţii în lucru), cu markerul, lângă codul de laborator;

Pe fişa de lucru, se va nota la rubrica rezultate - “cod proba” - toate aceste informatii - codul de laborator – cel înscris pe tubul cu extract  şi în fişa de extracţie (cod de laborator ce corespunde codului DG al probei respective precum și diluția efectuată/analizată.

5.3.2. Diluţia extractelor  ADN/ARN = etape:

- se pregătesc tuburile Eppendorf 1,5 mL cu AU şi se notează corespunzător

- se vortexează extractele şi se centrifughează scurt (dacă este cazul)

- se realizează diluţia/diluțiile necesare extractului/extractelor cu AU, deschizând şi închizând cu grijă fiecare tub, individual, pentru evitarea contaminării încrucişate

- se verifică dacă tuburile cu extractele în diluţie sunt bine inchise

- se vortexează tuburile cu extractele în diluţie

- se depozitează la frigider diluţiile efectuate (dacă nu se analizează în aceeaşi zi, diluţiile se pastrează la congelator) în vederea cuplării

- tuburile cu extractele brute dacă nu se analizează se depozitează la congelator

NOTA:

Diluţia extractelor ADN/ARN se recomandă a fi efectuată înainte de prepararea mixului.

Fiecare probă/extract  ca și controalele utilizate se lucrează cel putin în duplicat (de preferat în triplicat);

Fiecare diluție se lucrează obligatoriu în duplicat;

IMPORTANT:

Setarea reacției -se realizează dupa setarea aparatului LightCycler 480:

Setarea aparatului LightCycler 480 (şi preluarea datelor) - Etape:

- în meniul principal se selectează opţiunea „New Experiment”;

- în fereastra „Experiment” se editează programul de amplificare,

- în fereastra„Subset Editor” se indică godeurile utilizate în cadrul analizei

- în fereastra „Sample Editor” se introduc datele aferente fiecărei probe;

- analiza poate fi iniţiată după încărcarea plăcii de analiză şi salvarea experimentului;

- după terminarea experimentului, software-ul calculează automat parametri aferenţi reacţiei şi probelor incluse în experiment ;

- software-ul elaboreaza un raport de analiza cu toate informatiile necesare în experimentul rulat;

NOTA: se recomandă ca primele două etape să se realizeze în perioada de timp dintre pregătirea reactivilor necesari, numar reacții,calcul mix pentru seria de analize în lucru și momentul preparării efective a mixului;

Setarea reactiei/instrumentului StepOnePlus precum si prelucrarea datelor se realizeaza conform instructiunii acestui echipament.

5.3.3. Prepararea şi repartiţia mixului

Mixul se prepară şi se repartizează în cam. 33 la hota cu flux laminar vertical, pe gheaţă.

Etape de lucru:

- se calculează numărul de reacţii necesare realizării mixului (se însumează nr. de probe/dilutii, controale negative şi controale pozitive, la care se adaugă o reacţie în plus la 10 reacţii însumate în

vederea compensării erorilor de pipetare);

Nota: pentru controlul negativ de amplificare se adaugă în plus două reacții, astfel încât acesta să fie pipetat în minim patru godeuri – în primele două godeuri pe placa de reacție-sus și în ultimele două godeuri-jos pe placa de reacție - pentru verificarea contaminării mixului dar și pentru verificarea contaminării posibile datorate pipetării probelor, controalelor pozitive în timpul cuplării;

- rezultatele calculelor efectuate se înregistrează în fişa de lucru F1 PO BM 8 corespunzătoare organismului dăunător analizat, iar fişa de lucru se tranferă prin reţeaua internă calculatorului existent în camera preparare mix – cam. 33; calculele şi transferul fişei de lucru se realizează în camera 26 – evitându-se astfel introducerea  în camera “curată” a oricărei surse de posibilă contaminare;

- se realizeaza planul plăcii de reacție  – cu precizarea poziției fiecărui extract/diluții/control, pe  fișa de lucru “POZITIONAREA PROBELOR SI CONTRALELOR PE PLACA DE REACTIE” – F2 PO BM 8, ce va fi utilizată pentru distribuția mixului, cuplarea acizilor nucleici și înscrierea informațiilor referitoare la codul și localizarea probelor/controalelor în softul experimentului ce va fii rulat.

- se pegăteşte o placă de reacţie cu 96 de godeuri (daca este necesar, cu ajutorul unui marker subțire se fac notații cu caracter orientativ în ceea ce privește poziția probelor, respectiv a controalelor)

- se scot reactivii necesari de la congelator - în cutie, pe gheaţă sub hotă (excepţie face enzima care se scoate din congalator înainte de a fi introdusă în mix; sondele și colorantul EvaGreen nu trebuie expuși la lumină pe o durată mare de timp);

- se pregăteşte / pregătesc  tubul/tuburile de 1,5 / 2  mL pentru realizarea mixului;

- reactivii dezgheţaţi sunt vortexaţi (excepţie fac AU şi enzima) şi  sunt adăugaţi în mix în ordinea din fişa de lucru; trebuie evitate decongelările repetate în cazul master mix-urilor (maxim de 5 ori); este recomandată, unde este posibil, alicotarea acestora;

- tubul cu mix este bine vortexat şi centrifugat scurt (dacă este cazul);

- mixul se repartizează în godeurile plăcii de reacție conform planului făcut anterior; corespunzător controlului negativ de amplificare (CNA), volumul corespunzător  de extract este înlocuit cu AU;

In cazul CNA, se va lua în calcul dublarea acestuia, astfel încât primul CNA se va pipeta la început în partea de sus a plăcii (pentru verificarea unei posibile contaminări în timpul pipetării probelor și a controalelor pozitive) și al doilea CNA se va pipeta în partea de jos a plăcii, respectiv în ultimele godeuri utilizate în seria respectivă de analize (pentru verificarea unei posibile contaminări datorate reactivilor utilizați); ca atare la fiecare serie de analize verificarea contaminării în timpul procesului se va face utilizând minim un CNE și două CNA;

- placa de reacție cu mixul repartizat, este introdusă într-o cutie suport dedicată, prevazută cu capac, pe gheață, și în felul acesta este transferată în camera 27 în zona cuplare acizi nucleici (ulterior, cutia suport cu capac dedicată este decontaminată pentru a putea fi folosită în următorul experiment real-time);

NOTĂ: În cazul în care în aceeaşi zi sunt analizate mai multe organisme dăunătoare, posibilitatea de

realizare a mixului pentru aceasta este:

- mixurile pot fi realizate pe rând, consecutiv (cu finalizarea consecutivă a amplificării) luându-se

toate măsurile pentru a nu fi afectate rezultatele analizelor efectuate şi/sau integritatea/calitatea reactivilor utilizaţi, precum şi prevenirea contaminărilor incrucişate;

5.3.4. Cuplarea acizilor nucleici  :

Etape de lucru:

- Fișa de lucru cu planul plăcii se afișează la vedere, pe peretele extern al hotei (în partea opusă manipulării acizilor nucleici), într-un suport/folie de plastic corespunzătoare ca mărime;

- Se verifică notarea, codul de laborator – ordinea extractelor din seria analizată

- Se vortexează bine extractele în diluţie sau în formă brută (după caz) -  în vederea omogenizării

- Se centrifughează scurt tuburile cu extracte (dacă este cazul)

- Sub hotă, pe gheaţă se adaugă volumul corespunzător de extract / proba ( conform fişei de

lucru / protocolului si poziționării corecte în placă) deschizând şi închizând cu grijă fiecare tub, individual, pentru evitarea contaminării încrucişate; ulterior se pipeteaza controalele pozitive (de extracţie, de amplificare), precum şi controalele negative;

- Placa de reacție este sigilată cu o folie termorezistentă și este transportată în  camera  32 unde este centrifugata si apoi introdusă in instrumentul real-time utilizat.

Controalele pozitive  de amplificare - CPA (MRC-uri/MR-uri)  sunt utilizate conform PO BM 1 şi sunt stocate, codificate şi înregistrate conform PS DG 3 – “Utilizarea materialelor de referinţă” utilizând înregistrarea  F3 PO DG 3  “Fişă utilizare material de referinţa în UT Biologie Moleculară”;

5.3.5. Amplificarea

Etape de lucru:

- placa de reacţie este centrifugată pentru eliminarea eventualelor bule de aer posibil prezente în godeurile plăcii de reacţie

- placa de reacție este transferată în instrumentul real-time în softul căruia au fost introduse informațiile legate de parametrii/condițiile de amplificare coform protocolului utilizat

- se selectează canalul/canalele de fluorescență coreapunzătore.

- se verifică toate informațiile introduse în soft (volum reacție, canal fluorescență, program, cuantificare)

- se lansează și se denumește programul

- se notează în registru data utilizării echipamentului, operatorul(inițialele), ținta și eventualele observații

- se introduc informațiile legate de codul probelor/controalelor și poziția acestora pe placa de reacție cu ajutorul datelor din fișa de lucru

- la finalul experimentului se realizează o analiză a datelor obținute - software-ul calculează automat valorile Cq – ulterior, în fișa de lucru F2 PO BM 8 se calculează media aritmetică a valorilor Cq obținute în cazul fiecărei probe/diluții, respectiv pentru controalele utilizate

- Datele brute (valorile Cq / poza cu reprezentarea grafică a curbelor exponențiale de amplificare) sunt exportate într-un folder dedicat țintei și anului în curs

- Se scoate placa de recție din aparat și se depozitează în condiții corespunzătoare într-un recipient în vederea autoclavării

- In cazul în care este necesară electroforeza produșilor PCR, placa în condiții corespunzătoare de

securitate este pastrată la congelator până la realizarea vizualizării produșilor PCR în gel de agaroză – conform PO BM 4

- Se introduc în soft informațiile pe baza cărora se obține Raportul de analiză pentru experimentul realizat

- Raportul se păstrează în memoria PC-ului în folderul dedicat țintei/anului în curs, iar o copie a sa se transferă electronic în folderul cu documentele aferente analizei/responsabilului tehnic

5.3.8. Validare rezultate

IMPORTANT:

- Pentru determinarea liniei  prag, se recomandă utilizarea determinării automate efectuate cu software-ul echipamentului.

- Validarea rezultatelor analizei se realizează prin observarea curbelor de fluorescență măsurate de aparatul PCR în timp real, generate de controalele pozitive utilizate.

- valoare Cq trebuie să fie însoțită de o curbă „sănătoasă”, de tip exponențial (în scară liniară și exponențială) care trebuie luată în considerare (de exemplu: curba paralelă cu controalele pozitive).

Notă: Dacă curba prezintă o amplificare de tip saturație (în formă de clopot), analiza trebuie repetată pentru proba în cauză folosind un extract mult mai diluat.

Validarea rezultatelor obţinute presupune îndeplinirea următoarelor condiţii la sfârșitul reacției:

- Controlul de extracție negativ și controlul de amplificare negativ nu au generat o curbă de fluorescență FAM caracteristică, nici o valoare Cq sau o valoare Cq > 35.

- Controlul pozitiv de extracție și controlul pozitiv de amplificare au generat o curbă de fluorescență FAM de tip exponențial și o valoare Cq < valoarea Cq limită specificata în anexă, conform protocolului

- Controlul intern /controlul inhibiției PCR (unde e cazul) a generat o curbă de fluorescență de tip exponențial și o valoare Cq ≤ valoarea cu Cq specificată în anexa, conform protocolului.

- Valorile Cq corespunzătoare probelor se încadrează în intervalul dat de valorile Cq ale controlului pozitiv/controalelor pozitive.

În cazul în care una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite, analiza nu este validată și, în funcție de tipul de anomalie observat, analiza totală sau parțială trebuie refăcută.

Validarea rezultatelor obţinute se realizează de responsabilul tehnic prin verificarea şi bifarea/înregistrarea în fişa de lucru F1 PO BM 8 a rezultatelor tuturor controalelor utilizate, sub forma

- “ - ”pentru test PCR negativ (nedepistat)

- “ + ”pentru test PCR pozitiv (depistat)

- “ ? ” pentru test PCR invalid / incert (pentru care se repetă testul – extracţie și/sau PCR)

5.3.9 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spații de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- folosirea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- dezinfectarea meselor de lucru înainte și după finalizarea analizei cu alcool etilic 70° şi cu alte produse specifice;

- operaţiile specifice se fac într-o hotă cu flux laminar care oferă o izolare corespunzătoare de mediul înconjurător;

- ușile și ferestrele trebuie să fie închise, se interzice circulația persoanelor în jurul celui care efectuează manipularea;

- între probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

- manipularea substanţelor chimice conform fişelor de securitate, astfel încât să se asigure siguranţa în utilizare.

Extractele ADN / ARN, diluţiile extractelor ADN/ARN, şi deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt  distruse conform procedurii PO DG 01 „ Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor” și a IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare.

5.3.10  Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Se realizează conform PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile                       UT Biologie moleculară fiind utilizarea MR, utilizare controale (nivel primar de control), teste intralaboratoare (probe de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficienţă,  confirmarea periodică a diagnozei de către un specialist extern (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F3 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Biologie moleculară.

După transmiterea rezultatului, extractele ADN / ARN considerate a fi pozitive  se păstrează 6 luni, iar cele considerate a fi negative  se păstrează minim o săptămână;

Verificarea metodei în cazul detecţiei organismelor dăunătoare plantelor și produselor prin real-time RT-PCR/ real-time PCR se realizează conform PO BM 5 - Verificarea metodelor de biologie moleculara  utilizate pentru deţecţia organismelor dăunatoare plantelor şi produselor vegetale. Datele validării se îndosariază în biblioraftul “ Dosar validare Real-time PCR”.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO BM 6 Identificarea componentelor de incertitudine ale pentru metodele utilizate în unitatea tehnică Biologie moleculară).

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele obţinute sunt înregistrate în fişa de lucru F1 PO BM 8 şi în GEPRO, fiind exprimate sub forma calitativă astfel:

- o probă este evaluată ca fiind NEGATIVĂ dacă proba nu generează nici un semnal de amplificare detectabil cu ajutorul sistemului de detecție, dar controlul intern este pozitiv (unde este cazul). O inhibare a reacției  PCR este exclusă prin detecția unui semnal provenit de la controlului intern de amplificare. În buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”;

- o probă este evaluată ca fiind POZITIVĂ dacă atât proba cât și controlul intern de amplificare (unde e cazul)  generează un semnal de amplificare detectabil de către sistemul de detecție al aparatului  PCR. În buletinul de analiză se menţionează “Depistat”;

- o probă este evaluată ca fiind POZITIVĂ dacă proba generează un semnal de amplificare detectabil de către sistemul de detecție al aparatului PCR, dar controlul intern de amplificare este negativ. Detecția controlului intern de amplificare nu este absolut necesară în acest caz deoarece concentrațiile mari ale ampliconului în probă pot conduce la un semnal slab sau chiar absent în

- controlul intern de amplificare. În buletinul de analiză se menţionează “Depistat”.

EXEMPLU: în tabel sunt prezentate reguli generale pentru interpretarea rezultatelor RT-PCR (în cazul unei ținte cu valoarea cut-off 35)

| Rezultat - CURBA | Rezultat - Cq | INTERPRETARE |
| --- | --- | --- |
| Absența curbei caracteristice | Fără Cq | Negativ |
|  | Cq < 35 | Negativ |
| Prezenta curbei caracteristice si : | Cq ≥ 35 | Negativ |
|  | Cq < 35 | Pozitiv |
|  | Limita detectie < Cq < 35 | (*) |

(*) Pentru probele  cu Cq : 30 < Cq < 35,  se efectuează o a doua analiză dintr-o nouă extracție. Dacă după analiză, interpretarea rezultatului indică un Ct <35, proba este declarată „pozitivă”.

În cazul în care atât proba cât și controlul intern de amplificare nu generează nici un semnal detectabil de către sistemul de detecție al instrumentului PCR proba este evaluată ca fiind INVALIDĂ. Proba poate conține un inhibitor al reacției PCR şi este necesar să fie ulterior diluată cu AU și reamplificată sau este necesară îmbunătățirea izolării și purificării probei.

În situaţia în care se depistează un organism de carantină sau reglementat non-carantină pe buletinul de analiza apare menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

Responsabilul tehnic BM transmite prin GEPRO rezultartele analizelor şi pe baza informaţiilor respective se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor utilizându-se buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate /neacreditate (F4 PSL 06 şi F5 PSL06).

6.  RESPONSABILITĂŢI

6.1 DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni / revizii ale prezentei proceduri.

  - semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz.

6.2. MANAGER CALITATE

  - avizează noile versiuni / revizii ale prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilității contractului completând formularul F1 PSL 03-Analiza capabilității laboratorului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabilește, repartizează și evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (probele de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

-   realizează calculele / transformările  necesare în vederea obţinerii volumelor de lucru necesare preparării mixului ţinând cont de concentraţia finală a reactivilor în compoziţia mixului din protocolul utilizat;

-      introduce parametrii programelor de amplificare în termociclor;

-      optimizează reacţiile PCR (dacă este cazul);

-      pregăteşte extractele / controalele în vederea analizelor PCR;

-      realizează diluţia extractelor analizate;

-     realizează etapele de lucru descrise în prezenta procedura în vederea preparării/distribuţiei mixului, amplificării PCR, prelucrarea datelor obţinute;

-     completează corespunzător fişele de lucru utilizate;

-    predă fişa de extracţie cu rezultatele PCR obţinute UT respective(responsabil tehnic); UT respectivă reţine copia fişei, originalul păstrându-se împreună cu fişa de lucru PCR în UT BM;

-     validează şi interpretează rezultatele obţinute;

-     implementează metode / tehnici real-time PCR  în scopul detecţiei altor organisme dăunătoare ;

-     prepară tampoanele şi soluţiile necesare;

-     realizează decontaminarea şi curăţenia în spaţiile de lucru;

-     realizează autoclavarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

6.5. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

- recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

6.6. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.7. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO BM 8  - REFERINŢE  METODE

METODĂ REAL-TIME PCR UTILIZATĂ  / ORGANISM DĂUNĂTOR

A2 PO BM 8  - DETECTIA CALITATIVA A VIRUSULUI TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT

VIRUS PRIN REAL-TIME RT-PCR (ISF 2020)

A3 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A VIRUSULUI TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT

VIRUS PRIN REAL-TIME RT-PCR (MENZEL & WINTER)

A4 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A CIUPERCII  PHYLLOSTICTA CITRICARPA

PRIN REAL-TIME PCR

A5 PO BM 8 -  DETECȚIA CALITATIVĂ A BACTERIEI  XYLELLA  FASTIDIOSA

PRIN REAL-TIME PCR

A6 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A BACTERIEI  XYLOPHILUS AMPELINUS

PRIN REAL-TIME PCR

A7 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A VIRUSULUI PEPINO MOSAIC VIRUS

PRIN REAL-TIME RT-PCR

A8 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A VIRUSULUI TOMATO SPOTTED WILT VIRUS

PRIN REAL-TIME RT-PCR

A9 PO BM 8  - DETECȚIA CALITATIVĂ A CIUPERCII  FUSARIUM CIRCINATUM

PRIN SYBR GREEN REAL-TIME PCR

A10 PO BM 8 - DETECȚIA CALITATIVĂ A BACTERIEI CLAVIBACTER SEPEDONICUS

PRIN REAL-TIME RT-PCR

A11 PO BM 8 - DETECȚIA CALITATIVĂ A BACTERIILOR CLAVIBACTER SEPEDONICUS ȘI

RALSTONIA SOLANACEARUM PRIN MULTIPLEX REAL-TIME RT-PCR CU

CONTROL INTERN

A12 PO BM 8 - DETECȚIA CALITATIVĂ A VIROIDULUI POTATO SPINDLE TUBER VIROID

PRIN REAL-TIME RT-PCR

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BM 8 – DETECȚIA CALITATIVĂ PRIN REAL-TIME PCR

F2 PO BM 8 – POZIȚIONAREA PROBELOR ȘI CONTRALELOR PE PLACA DE REACȚIE