# DETECŢIA ORGANISMELOR  DĂUNATOARE           PLANTELOR  ŞI  PRODUSELOR  VEGETALE

# PRIN   PCR   CONVENŢIONAL

| Elaborat: Nume: Claudia Costache Funcţia: Responsabil tehnic Data: 12.09.2022. Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Manole Filofteia Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura: | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Şef serviciu fitopatologie Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF- copie  Biologie moleculară – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Prezenta procedură descrie etapele realizării metodelor/tehnicilor de PCR convenţional utilizate în cadrul compartimentului de biologie moleculară in scopul detecţiei organismelor dăunatoare plantelor si produselor vegetale.

PCR convenţional este o metodă calitativă, prin urmare nu indică nivelul de contaminare al probei de analizat.

Organismele dăunatoare plantelor si produselor vegetale detectate prin PCR convenţional sunt menţionate în  Anexa 2 PO BM 4 a prezentei proceduri.

- DOMENIU DE APLICARE

Metoda se aplică extractelor ADN si ARN obţinute din diferite surse biologice.

- DOCUMENTE DE REFERINŢA

- Referinţele metodelor/tehnicilor utilizate (directive CE / protocoale de diagnostic OEPP, etc.) sunt prezentate în Anexa 2 PO BM  4 (Referinţe metode);

- LUCRĂRI PRACTICE - Biochimia acizilor nucleici şi biologie moleculară - Sergiu Emil Georgescu şi Marieta Costache;

- Molecular diagnostic PCR handbook”- Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel, John R. Crowther Iaea, Austria -Springer;

- Cristian Radu Şisea, Doru Pamfil - Testarea OMG, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2009;

- Genetică şi inginerie genetică -Tatiana Vassu, Ileana Stoica, Ortansa Csutak-Editura Universitatii Buc.

PO BM 1 - FLUXUL UNIDIRECŢIONAL ÎN LABORATORUL DE BIOLOGIE MOLECULARĂ, PREVENIREA ŞI CONTROLUL CONTAMINĂRILOR

# PO BM 7 - METODE DE OBTINERE A EXTRACTELOR DE ADN/ARN APARTINAND ORGANISMELOR DAUNATOARE PLANTELOR SI PRODUSELOR VEGETALE

PO BM 3  - REACTIVI SPECIFICI PCR

PO BM 5 - VERIFICAREA METODELOR DE BIOLOGIE MOLECULARA  UTILIZATE PENTRU DEŢECŢIA ORGANISMELOR DĂUNATOARE PLANTELOR ŞI PRODUSELOR VEGETALE

PO BM 6 - IDENTIFICAREA COMPONENTELOR DE INCERTITUDINE PENTRU METODELE UTILIZATE ÎN UNITATEA TEHNICĂ BIOLOGIE MOLECULARĂ

PO DG 01 Recepția probelor de plante și produse vegetale.Gestionarea deşeurilor

PSL 05  Asigurarea validităţii rezultatelor

PSL 06  Raportarea rezultatelor analizelor

PO DG 3  Utilizarea martorilor de referinţă

IS DG 2  Urmărirea şi verificarea echipamentelor

IS DG 24 Utilizare şi mentenanţă autoclav Amaro 2000

- DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

PCR (Polymerase Chain Reaction) – reacţia de polimerizare în lanţ – reacţia PCR permite amplificarea enzimatică in vitro a unei regiuni specifice de ADN, localizată între două secvenţe ADN cunoscute,făcând astfel posibilă multiplicarea unei singure copii a fragmentului de interes în peste un milion de copii, în doar câteva ore;

Serie de analize – probe analizate în acelaşi timp, cu aceiaşi reactivi şi în aceleaşi condiţii.

4.2. ABREVIERI

ADN- acid deoxiribonucleic; ARN- acid ribonucleic; ARN r - acid ribonucleic ribozomal;

ADNc- acid deoxiribonucleic complementar;RFLP-polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie;

RT-PCR- PCR revers transcris ; RT- revers transcriere; IC – imunocaptură;

produs PCR / amplicon – produsul  reacţiei PCR; dNTP – deoxinucleotid trifosfat; EtBr – bromură de etidiu;EDTA – acid etilen-diamino-tetraacetic;TBE – Tris - acid boric – EDTA; MgCl2 - clorură de magneziuAU – apă ultrapură, liberă  de DNase, RNase, Protease;

5’- 3’ – capetele convenţionale ale unei secvenţe de nucleotide;

mM – milimolar, µM – micromolar, µL – microlitri;

Ci – concentraţie iniţială; Cf – concentraţie finală; Vi – volum iniţial; Vf – volum final; % – procent;

T°/t° – temperatură, V/Vol. – volum; °C – grade Celsius; m – masa în grame, mm – milimetru; cm – centimetru; min.- minute; sec.- secunde; pb – perechi baze; kb – kilobaze; U – unităţi; UV – ultraviolet; rpm – rotaţii pe minut;  Rt/Resp.teh. – responsabil tehnic;

OK – conform;  ” + ” –  pozitiv,   “ - “–  negativ,   “ / ”-  nu e cazul;

MRC / MR – martor de referinţa certificat / martor de referinţa;

ANF –  Autoritatea Naţionala Fitosanitară ; LNF –  Laboratorul Naţional Fitosanitar;

DG – diagnoză, UT – unitate tehnică, BM – biologie moleculară; MC – manager calitate;

PSL - Procedură de sistem pentru laboratoare; PO DG - Procedură operaţională; Diagnoză; PO BM – procedură operationala UT biologie moleculară; IS DG – Instruciţune specifică unităţilor de Diagnoză;

RSSC – complexul de specii Ralstonia solanacearum

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

MOA – procedură (mode opératoire)

LNPV - The National Laboratory of  Plant Protection

UE – Uniunea Europeana, GEPRO – program de gestiune electronică a probelor,

RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, Organismul naţional de acreditare

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI:

Reacţia de polimerizare in lanţ - PCR (polimerase chain reaction) are la bază o tehnologie in vitro care imită capacitatea naturală de replicare a ADN şi care constă  in generarea rapidă a unor copii multiple a unei secvenţe nucleotidice ţintă (ADN sau ARN) dintr-o genă de interes sau un patogen specific (reprezentarea schematică a principiului PCR este prezentată în Anexa 1 PO BM  4);

TEHNICI  PCR  CONVENŢIONAL  UTILIZATE

Metodele/tehnicile PCR convenţional  utilizate în laboratorul de biologie moleculară (listate cu referinţele aferente în ANEXA 2 PO BM 4) în scopul detecţiei organismelor dăunătoare  sunt următoarele:

- PCR SIMPLU ( UNIPLEX / CLASIC / DIRECT / SINGLE PCR) - presupune utilizarea unei singure perechi de primeri (primeri specifici) în cadrul unei reacţii, având ca rezultat obţinerea unui singur amplicon specific. Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare pentru fiecare organism dăunător sunt prezentate în ANEXA 4 PO BM 4; Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi în ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişa de lucru  F1 PO BM 4.

- PCR MULTIPLEX – este o variantă PCR în care sunt amplificaţi doi sau mai mulţi loci în aceeaşi reacţie (cu perechi de primeri/amorse compatibile care să producă produşi PCR/ampliconi de greutate molecularaă diferită, astfel încât să existe posibilitatea evidenţierii lor); tehnica presupune aşadar, utilizarea mai multor perechi de primeri, fiind amplificate simultan mai multe secvenţe ţintă; tehnica  generează mult mai multă informaţie, într-un timp mai scurt şi cu costuri mai reduse decât amplificările PCR clasice (simple/single). Perechile de primeri trebuie să aibă temperaturi de alipire cât mai apropiate. PCR multiplex  cu control intern ( control intern – CI ), presupune amplificarea unui  ADN sau ARN diferit de cel ţintă, cu primerii specifici lui, care se amplifică în acelaşi timp sau în paralel cu proba de testat , în acelaşi tub sau în tuburi diferite; probează buna desfăşurare a reacţiei / extracţiei (surprinde posibile inhibiţii ce pot afecta eficienţa amplificării); când se foloseste o pereche de primeri specifici unei ţinte concomitent cu altă pereche de primeri ce amplifică o secventă diferită de ţintă (control intern) multiplexul devine (este) un duplex PCR; Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare pentru fiecare organism dăunător sunt prezentate în ANEXA 5 PO BM 4; Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi în ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişa de lucru  F1 PO BM 4.

- Nested PCR - presupune utilizarea unui set de primeri localizaţi între alţi doi primeri pereche, de-a lungul aceluiaşi fragment de ADN; într-o primă reacţie se realizează amplificarea cu primerii externi, urmată de amplificarea cu ceilalţi doi primeri (interni). Deoarece fragmentul mai lung, amplificat în prima etapă, este utilizat ca matriţă în cadrul celei de-a doua reacţii, metoda se caracterizează printr-o mare sensibilitate şi specificitate. Sensibilitatea creşte datorită reamplificării regiunii de interes, iar sporirea specificităţii se bazează pe probabilitatea extrem de redusă ca eventualele fragmente amplificate nespecific în prima etapă să fie amplificate nespecific şi în cea de-a doua reacţie. A doua reacţie poate fi considerată o strategie de confirmare a identităţii produsului PCR. Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare pentru fiecare organism dăunător sunt prezentate în ANEXA 6 PO BM 4; Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi in ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişa de lucru  F2 PO BM 4;

- RT-PCR (PCR reverstranscripţional / PCR revers transcris - utilizat pentru amplificarea ARN) presupune denaturarea structurilor secundare a moleculelor ARN, ataşarea unui  primer complementar capătului  3’ al moleculei ARN  având loc sinteza primei catene de ADNc. În această reacţie se foloseşte o ADN polimerază ARN- dependentă ( revers-transcriptază), de tipul AMV-RT (Avian Mieloblastosis Virus Revers-Transcriptase) sau MLV-RT (Murine Leukaemia Virus Revers-Transcriptase). Hibridul ARN:ADN obţinut în această reacţie de revers-transcriere este supus unei reacţii de distrugere a catenei ARN cu RNaza H, după care la catena ADN ramasă este ataşat un primer complementar cu capătul 3’ al acesteia. După sinteza celei de-a doua catene ADN, moleculele sunt introduse într-o reacţie PCR obişnuită la sfărşitul căreia sunt obţinute moleculele de ADNc (complementar cu moleculele ARN de la care s-a plecat). Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare pentru fiecare organism dăunător  sunt prezentate in ANEXA 8 PO BM 4;  Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi în ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişa de lucru  F4 PO BM 4.

- IC RT-PCR (tehnică hibridă ELISA-PCR) - PCR reverstranscripţional realizat pe imunocaptură (recunoaşterea specifică şi capturarea antigenului de către anticorpi  fixaţi pe un suport solid); prima etapă este similară testului Elisa, probele sunt pregătite iar virusul existent în extractul vegetal se leagă de antiserul legat în prealabil pe interiorul tubului PCR (imunocaptura - IC); ulterior, odată cu degradarea proteinei capsidale şi transcrierea ARN-ului, ADN-ul complementar se poate amplifica similar tehnicii anterioare. Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare pentru fiecare organism dăunător  sunt prezentate în ANEXA 4 PO BM 4. Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi în ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişa de lucru  F1 PO BM 4.

- PCR-RFLP – se bazează pe compararea profilelor de restricţie rezultate în urma digestiei ADN

cu endonucleaze de restricţie. Eventualele mutaţii care apar la nivelul secvenţei ADN pot crea sau

modifica un situs de restricţie având drept rezultat obţinerea de fragmente de restricţie diferite.Endonucleasele de restricţie sunt enzime care recunosc secvenţe de ADN specifice, scurte, recunoaşterea fiind urmată de legare şi apoi clivare, fie la nivelul situsului fie la o distanţa oarecare de acesta. Condiţiile, criteriile şi parametrii programelor de amplificare,condiţiile şi criteriile digestiei enzimatice precum şi mărimea fragmentelor de restricţie  pentru fiecare organism dăunător  sunt prezentate în ANEXA 7 PO BM 4. Primerii utilizaţi cu referinţele aferente sunt prezentaţi în ANEXA 3 PO BM 4; se utilizează fişele de lucru  F1 PO BM 4 şi dacă este cazul F3 PO BM 4.

### 5.2.  ECHIPAMENTE, MATERIALE  ŞI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente: hote cu flux laminar vertical (dotate cu lampă UV), cabinet PCR (dotat cu lampa UV), termocicloare, pipetă electronică monocanal 10-200 μL, pipete  monocanal, congelatoare (la aproximativ – 20°C), frigider (la aproximativ 4°C), minifrigider, frigider/congelator (la aproximativ 4°C/ –20°C), masină de făcut gheaţă, centrifugi, agitatoare-vortex, incubator, cuptor cu microunde, balanţa, cuve orizontale eletroforeză, sursă putere electroforeză, sistem automat electroforeza, sistem  de fotodocumentare, termometre  digitale – detalii cu privire la model, producător, serie/număr inventar precum şi etapa în care sunt utilizate echipamentele sunt prezentate în Anexa 9 PO BM 4–Echipamente BM.Monitorizarea funcţionării termocicloarelor se realizează permanent cu ajutorul fisei F7 PO BM 4 - Fişă de lucru – poziţionarea tuburilor PCR.Monitorizarea duratei de funcţionare în cazul hotelor şi a lampilor UV aferente se realizează permanent cu ajutorul fişei F9 PO BM 4 – Fişă de lucru – monitorizare durată funcţionare, cu exceptia cazurilor unde hotele sunt prevazute cu mecanism de inregistrare a duratei/timpului de functionare verificat in laborator prin monitorizare pe parcursul a minim doi ani – in aceste situatii, in fisa de lucru se noteaza numai data utilizarii, initialele responsabilului tehnic si periodic (saptamanal/lunar) durata de functionare inregistrata de echipamentul verificat.

Notă: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucţiunilor de utilizare şi mentenanţă ale fiecarui echipament.Urmărirea şi verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 „Urmărirea şi verificarea echipamentelor”.

5.2.2. Materiale : vărfuri cu filtru, sterile, corespunzătoare pipetelor monocanal utilizate (Eppendorf si Biohit); cutii speciale pentru gheaţă dedicate camerelor 33, 32 si 27; blocuri termice/ PCR cooler dedicate; mănuşi latex nepudrate; mănuşi din nitril nepudrate;  tuburi 0,2 mL PCR clean şi/sau sterile, libere de RNease, DNease;  tuburi Eppendorf  de 1,5/2 mL, libere de RNease, DNease , safe-look ; suporturi pentru tuburile PCR; suporturi pentru tuburile Eppendorf  de 1,5 / 2 mL; cutii suport pentru păstrarea tuburilor PCR pe gheaţă; tăviţe de cântărire; spatulă; cilindrii gradaţi din sticlă de diferite volume; pahare Erlenmeyer de 250/300 mL; tăvi pentru turnarea gelului - codificate în funcţie de dimensiune: tava 01 (15 x 7 cm) - gel mic, tava 02 (15 x 10 cm) - gel mediu, tava 03 (15 x 15 cm) - gel mare; suporţi de silicon pt. izolarea tăviţei; piepteni : VG-C1-15MC cu 15 dinţi (grosime 1 mm, lăţime 7 mm, distanţa între dinţi 2 mm, volum 70 µL), VG-C1-20 cu 20 dinţi ( grosime 1 mm, lăţime 5,9 mm, distanţa între dinţi 2 mm, volum 29 µL),  şi VG-C1-25 cu 25 dinţi ( grosime 1 mm, lăţime 3,5 mm, distanţa între dinţi 2 mm, volum 17 µL); folie parafilm sau cutii Petri fără ventilaţie (pentru mixarea produşilor PCR cu tamponul de încărcare); sticle Duran pentru stocarea TBE 0.5X; suport uscare sticlărie; markere de grosimi şi culori diferite; hârtie prosop; pungi plastic; pahare plastic; etc.

5.2.3. Reactivi

- Preparare mix

Reactivii utilizaţi la prepararea mixului sunt stocaţi, codificaţi, validaţi, preparaţi, alicotaţi (unde este cazul) conform PO BM 3 - REACTIVI SPECIFICI PCR ; reactivii utilizaţi (numele producătorului pentru kitul cu enzimă utilizat, etc.) sunt specificaţi în anexele prezentei proceduri (anexele 4 - 8) corespunzătoare metodei pentru fiecare organism dăunător;

În general, in toate reacţiile PCR sunt necesari următorii reactivi: AU (grad biologie moleculară, liberă de RNease, DNease, etc.), kit DNA Polimerază (conţine tamponul enzimei, clorură de magneziu şi enzima), dNTP-uri (în general este utilizat dNTPs mix de concentraţie 10 mM/25 mM, primerii ( în general preparaţi în concentraţie de 10µM sau 20µM, 25µM, 5µM, etc), revers-transcritaze (AMV, M-MLV) cu tampoanele  aferente, enzime de restricţie cu tampoanele aferente, etc.;

- Electroforeză

Reactivii utilizaţi sunt : agaroză, tampon de electroforeză TBE10X, soluţie EtBr 10mg/mL (colorantul folosit pentru vizualizarea produşilor PCR), marker de greutate moleculară (ladder, 100 pb) şi  tamponul aferent de încărcare sau tampon de încărcare preparat în laborator. Reactivii utilizaţi la prepararea  tamponului de incărcare se stochează în camera nr. 20 (depozitare reactivi) si se prepară în camera nr. 15 (Preparare medii si soluţii) conform procedurii PO DG 2 – “Reactivi, medii de cultură şi soluţii”şi se stochează în camera nr.32 alaturi de markerul de greutate moleculară (ladder) la frigider ( la aproximativ 4˚C). Reţetele utilizate la prepararea tampoanului menţionate sunt prezentate în anexa A4 PO DG 2 – “Reţete Biologie Moleculară”. În cazul utilizării TBE 10X, soluţia TBE 0.5X se prepară prin diluţie conform PO BM 3 – “Reactivi specifici PCR”.

Reactivii utilizaţi (concentraţia finală a acestora în mix, concentraţia initială, volumul necesar pentru o reacţie* / n reacţii, codul acestora) la prepararea mixului se înregistrează în fişa de lucru corespunzătoare metodei/tehnicii pentru detecţia organismului dăunător  în cauză, astfel:

- se foloseşte fişa F1 PO BM 4 în cazul preparării mixului prin PCR simplu/uniplex, PCR multiplex, PCR-RFLP- amplificarea cu primeri universali, IC RT-PCR, RT-PCR (în cazul în care metoda utilizată nu presupune denaturarea ARN-ului şi etapa distinctă de reverstranscriere) în scopul detecţiei şi/sau validării de reactivi, metoda, echipament / verificarea contaminării spaţiilor BM ;

- se foloseste fişa F2 PO BM 4 în cazul preparării mixului prin nested PCR în scopul detecţiei şi/sau validare  reactivi, metoda, echipament / verificarea contaminării spaţiilor BM ;

- se foloseste fişa F3 PO BM 4 în cazul preparării mixului de restricţie  prin RFLP în scopul detecţiei şi/sau validare  reactivi, metoda, echipament / verificarea contaminării spaţiilor BM ;

- se foloseste fişa F4 PO BM 4 în cazul preparării mixului prin RT-PCR (în cazul în care metoda utilizată  presupune denaturarea ARN-ului şi etapa distinctă de reverstranscriere) în scopul detecţiei şi/sau validare  reactivi, metoda, echipament / verificarea contaminării spaţiilor BM ;

5.3. MOD  DE  LUCRU

5.3.1. Recepţia şi codificarea extractelor ADN/ARN

Extractele ADN/ARN din probele analizate sunt recepţionate conform PO PM 1 - Fluxul unidirecţional în

# laboratorul de biologie moleculară, prevenirea şi controlul contaminărilor.

Tuburile Eppendorf cu extractele din probele analizate realizate de fiecare UT si/sau de responsabilii

tehnici UT BM, sunt codificate corespunzător (primesc un cod de laborator, cod inscris cu marker permanent pe tub şi regăsit în fişa de extracţie alături de codul de bază al probei/cod diagnoza proba).

Codificarea (notarea) tuburilor cu extractele din probele analizate (1,5 /2 mL) şi a tuburilor PCR (0,2 mL).

Pentru evitarea confundării extractelor din probele analizate / probelor, tuburile cu extractele din fiecare serie de probe analizate ( brute sau în dilutie 1/10, dupa caz, in functie de tipul de extractie) se notează în ordinea crescătoare a codului de laborator cu cifre de la 1 la n ( n = ultima probă din seria de extracţii în lucru), cu markerul, lângă codul de laborator;

Exemplu: extract ADN , cod laborator 50, UT  Bacteriologie

TUB 1,5 mL                                      TUB 1,5 mL                                     TUB PCR

0,2 mL

50

1

50/10

1

1

Diluţie      1/10

cuplare în mix

Cod laborator.: 50                                cod BM  : 50/10  1                             cod BM :  1

Cod BM .: 50  1

Deoarece tuburile PCR (0,2 mL) au dimensiuni mici, pe capacul lor neputându-se nota lizibil întreg codul de laborator sau codul de diagnoză se procedează astfel:

-  tuburile PCR pentru probe se notează cifric, crescător, pentru fiecare serie de probe / extracte în lucru (de la 1 la n, n = ultima probă / extract din seria în lucru) – indicele cifric corepunde cu cel înscris pe tubul de 1,5 cu extractul de acid nucleic (brut sau diluat, după caz);

-  tuburile PCR pentru controale se notează astfel: “C-“ control negativ extracţie, “- “ contol negativ amplificare - AU, “C+”control pozitiv extracţie, “+”contol pozitiv amplificare; dacă se folosesc mai multe controale negative / pozitive, după notaţia corespunzătoare  se adaugă un indice cifric: 1 / 2 / 3 , etc.- ex. dacă se folosesc două controle pozitive PCR, acestea se notează “+1”, respectiv “+2”;

-  dacă în aceeaşi zi se realizează mai multe mixuri / amplificări, la notarea cifrică de mai sus  se poate adăuga un simbol (x , • , sau iniţiala organismului dăunător); deasemenea se pot folosi markere de culori diferite – pentru a preveni confundarea tuburilor PCR, respectiv a probelor în lucru;

Pe fişa de lucru, se va nota la rubrica rezultate PCR -“cod tub PCR” codul tubului PCR (de mai sus: cifric, prescurtat) iar la rubrica “cod laborator probă” , codul de laborator – cel înscris pe tubul cu extract  şi în fişa de extracţie (cod de laborator ce corespunde codului DG al probei respective).

5.3.2. Prepararea şi repartiţia mixului

Mixul se prepară şi se repartizează în cam. 33 la hota cu flux laminar vertical, pe gheaţă.

Etape de lucru:

- se calculează numărul de reacţii necesare realizării mixului (se însumează nr. de probe, controale negative şi controale pozitive, la care se adaugă o reacţie în plus la 10 reacţii însumate în vederea compensării erorilor de pipetare); rezultatele calculelor efectuate se înregistrează în fişa de lucru corespunzătoare organismului dăunător analizat, iar fişa de lucru se tranferă prin reţeaua internă calculatorului existent în camera preparare mix – cam. 33; calculele şi transferul fişei de lucru se realizează în camera 26 (camera documentare si interpretare rezultate), evitându-se astfel introducerea  în camera “curată” a oricărei surse de posibilă contaminare – in cazul in care nu este posibil transferul electronic al fisei de lucru se utilizeaza o hartie bloc notes pe care se noteaza rezultatele calculului reactivilor necesari prepararii mixului;

- calculele efectuate sunt verificate cu ajutorul fişei “verificare calcul mix” F8 PO BM 4 – în camera preparare mix există un biblioraft care conţine fişele de verificare a calculelor pentru fiecare organism dăunător analizat în funcţie de tehnica PCR convenţional utilizată; fişele de verificare sunt verificate şi contrasemnate în prealabil de către responsabilii tehnici BM;

- se scot reactivii necesari de la congelator - în cutie, pe gheaţă sub hotă sau pe un suport la minifrigider – in scopul decongelarii lente a acestora (excepţie face enzima care se scoate din congalator înainte de a fi introdusă în mix);

- se pregătesc şi se notează corespunzător tuburile PCR de 0,2 mL ;

- se pregăteşte / pregătesc  tubul/tuburile de 1,5 / 2  mL pentru realizarea mixului;

- reactivii dezgheţaţi sunt vortexaţi (excepţie fac AU şi enzima) şi  sunt adăugaţi în mix în ordinea din fişa de lucru – rubrica  “preparare mix”, de regula in functie de volum – se adauga la final volumele mici pentru a se evita evaporarea reactivilor respectivi;

- după prepararea mix-ului, tubul cu mix este bine vortexat şi centrifugat scurt (dacă este cazul);

- mixul se repartizează în tuburile PCR de 0,2 mL conform fişei de lucru; în tubul “-“, corespunzător controlului negativ de amplificare (CNA), volumul corespunzător  de extract este înlocuit cu AU (în plus, ca şi CNA se poate folosi un extract de acid nucleic negativ din seriile anterioare analizate - acest CNA se adaugă după cuplarea probelor / extractelor în cam. 27);

- Tuburile PCR se închid foarte bine şi ajung în camera 27 în zona cuplare acizi nucleici.

NOTĂ: În cazul în care în aceeaşi zi sunt analizate mai multe organisme dăunătoare, posibilitaţile de realizare a mixurilor sunt următoarele:

- mixurile pot fi realizate pe rând, consecutiv (cu finalizarea consecutivă a amplificării) ;

- doua mixuri  pot fi realizate simultan, în acelaşi timp, luându-se toate măsurile pentru a nu fi afectate rezultatele analizelor efectuate şi/sau integritatea/calitatea reactivilor utilizaţi, precum şi prevenirea contaminărilor incrucişate (cu finalizarea simultană a amplificării);

- mixurile pot fi realizate simultan, în acelaşi timp, fără a adăuga volumul de enzimă necesar – tuburile cu mixul preparat fără enzimă, notate corespunzător, se depozitează la congelator până în momentul adăugării enzimei şi repartiţiei mixului (cu finalizarea consecutivă a amplificării într-un interval de timp de aproximativ 12 - 24 ore);

5.3.3. Diluţia extractelor  ADN/ARN

Diluţia extractelor ADN/ARN se recomandă a fi efectuată înainte de prepararea mixului.

În general, extractele de acizi nucleici se diluează în raport de 1:9 ( 10 μL extract şi 90 μL AU).

Pregătirea tuburilor (1,5/2 mL) cu AU în vederea realizării diluţiilor se realizează în camera 33, sub hotă – se pipetează câte 90 µL AU în fiecare tub; fiecare tub se notează corespunzător; se recomandă pe cât posibil, existenţa unui stoc de minim 50 tuburi de Eppendof 1,5 mL cu AU alicotată (90 µL) – stoc păstrat în cutie dedicată în congelatorul din camera 33 (raftul 1, alături de cutia unde se pastrează AU alicotată în vederea preparării mixului).

Etape:

- se pregătesc tuburile Eppendorf 1,5 mL cu AU şi se notează corespunzător

- extractele din seria analizată se decongelează şi se notează corespunzător

- se vortexează extractele şi se centrifughează scurt (dacă este cazul)

- se realizează diluţia prin pipetarea a 10 µL de extract în tubul corespunzător cu AU, deschizând şi închizând cu grijă fiecare tub, individual, pentru evitarea contaminării încrucişate

- se verifică dacă tuburile cu extractele în diluţie sunt bine inchise

- se vortexează tuburile cu extractele în diluţie

- se depozitează la frigider diluţiile efectuate (dacă nu se analizează în aceeaşi zi, diluţiile se pastrează la congelator) în vederea cuplării;

- tuburile cu extractele brute se depozitează la congelator.

5.3.4. Cuplarea acizilor nucleici  :

Etape de lucru:

- Se vortexează extractele în diluţie sau în formă brută (după caz) -  în vederea omogenizării

- Se verifică notarea, codul de laborator – ordinea extractelor din seria analizată

- Se centrifughează scurt tuburile cu extracte

- Sub hotă, pe gheaţă se adaugă volumul corespunzător de extract / proba ( conform fişei de

lucru / protocolului) deschizând şi închizând cu grijă fiecare tub, individual, pentru evitarea contaminării încrucişate; se adaugă după caz, controalele pozitive (de extracţie, de amplificare), precum şi controalele negative (de extracţie, de amplificare); se închid tuburile PCR foarte bine;

Controalele pozitive  de amplificare – CPA (MRC-uri / MR-uri)  sunt utilizate conform PO BM 1 şi sunt stocate, codificate şi înregistrate conform PO DG 3 – “Utilizarea materialelor de referinţă” utilizând înregistrarea  F3 PO DG 3  “Fişă utilizare material de referinţa în UT Biologie Moleculară”.

NOTA : tuburile PCR  foarte  bine  închise  ajung  în  camera  32,   zona amplificare.

5.3.5. Amplificarea

Etape de lucru:

- tuburile PCR sunt usor vortexate , centrifugate scurt şi transferate pe blocul termociclorului;

- se selectează şi se rulează programul PCR corespunzător metodei/tennicii utilizate;

- se completează, folosind codificarea cifrică, prescurtată a tuburilor PCR, F7 PO BM 4 - POZIŢIONAREA TUBURILOR PCR – TERMOCICLOR (01/02/03) ;

- la sfârşitul progamului de amplificare, se scot tuburile PCR din termociclor, se centrifughează scurt şi se pastrează la frigider ( la aproximativ 4˚) pană la electroforeză (încărcarea lor în gel în vederea vizualizării); tuburile PCR cu produşii PCR pot fi păstrate până a doua zi la frigider sau la congelator pentru cateva zile– dupa caz;

5.3.6. Electroforeza

A. Electroforeza in gel de agaroza în sistem submers orizontal

Etape de lucru:

- se alege tava şi pieptenul / pieptenii cu un numar de dinţi corespunzător cu numărul de probe şi controale analizate/aplicate;

- se curaţă tava şi pieptenul / pieptenii cu etanol 10°;

- se izolează tava cu suporţii de silicon;

- se montează pieptenul / pieptenii astfel încât dinţii acestuia / acestora să nu atingă tava;

- se masoară cu cilindrul gradat un volum corespunzător de tampon TBE *;

- se cântareşte în tăviţa o cantitate corespunzătoare de agaroză* şi se introduce în paharul Erlenmeyer; se spală tăviţa cu  3 - 4 mL TBE din tamponul măsurat -  dacă este cazul);

- se toarnă tamponul TBE măsurat în paharul Erlenmeyer peste agaroză;

*pentru volumul de TBE şi cantitatea de agaroză corespunzătoare concentraţiei finale a gelului de care avem nevoie se consultă tabelul  “CANTITATEA / VOLUMUL DE  AGAROZĂ / TBE  NECESARE PREPARĂRII GELULUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII ELECTROFOREZEI”, tabel afişat în laborator lângă balantă (prezentat în Anexa 1 PO BM 3);

- se amestecă uşor prin agitare tamponul cu agaroza;

- se fierbe soluţia în cuptorul cu microunde câteva minute  până la dizolvarea completă a agarozei (până când,  prin transparenţă în lumină nu se mai observă filamente de agaroză);

- se răceşte soluţia la circa 55 - 60 °C (sub jet de apă rece, paharul Erlenmeyer se roteşte periodic şi se agită foarte uşor pentru o răcire uniformă a gelului);

- se pipetează în soluţia de agaroză aproximativ 3–5 µL EtBr (în funcţie de mărimea tăvii) şi se amestecă uşor pentru omogenizare completă;

ATENŢIE!!!     BROMURA DE ETIDIU ESTE TOXICĂ ŞI ARE UN PUTERNIC EFECT MUTAGEN !!!

- se toarnă soluţia de agaroză în tavă, încet, pentru a se evita formarea bulelor

- se verifică dacă în urma turnării gelului s-au format bule (acestea împiedică migrarea produşilor PCR) - bulele eventual prezente se sparg sau se îndepartează spre margini uşor dar rapid cu ajutorul unui vârf mic (de 10µL);

- se lasă gelul să se solidifice la temperatura camerei  aproximativ 30 minute;

- se completează în fişa de lucru F5 PO BM 4 - ”PREPARARE GEL DE AGAROZĂ ÎN TAMPONUL  DE  ELECTROFOREZĂ (TBE)” ;

- în acest interval de timp se pipetează tamponul de încărcare pe o folie parafilm sau cutie Petri fără ventilaţie, în funcţie de numărul de probe şi mărimea goderilor; de exemplu, este necesar un volum de 2-3 µL tampon de încărcare pentru 10-12 µL produs PCR sau RFLP (volumele pot creşte proporţional, în funcţie de mărimea godeului / tipul de piepten);

- după solidificarea gelului, se scoate/scot cu mare atenţie pieptenul/pieptenii;

- în camera post-PCR (zona electroforeză), se încarcă produşii PCR(ampliconii) în godeuri cu pipete dedicate de 10-20 µL – mixaţi în prealabil cu tamponul de încărcare (tava cu gel  nefiind imersată în cuvă – în acest mod probele vor începe să migreze toate în acelaşi timp);

- în funcţie de numărul de ampliconi/probe, din loc în loc se încarcă tampon de încărcare sau apă ca şi control negativ de electroforeză (CEF);

- după încărcarea ampliconilor/probelor, 1 până la 2 µL ladder 100 pb Ladder  în funcţie de mărimea godeurilor sunt depuşi cu pipeta dedicată  în godeurile marginale ale gelului şi/sau între probe şi controale;

- se îndepărtează suporţii şi se imersează tava cu gel în cuva de electroforeză cu godeurile către polul negativ;

- dacă godeurile nu sunt acoperite total cu TBE, se adaugă tampon astfel încât acesta să acopere godeurile aproximativ 2 mm;

- se aşează capacul peste cuva de electroforeză, se conectează conductorii între cuvă şi sursa de curent şi se porneşte sursa (se lansează electroforeza) - se apasă butonul „SET”, se reglează tensiunea la 100 -110 V – mai scazută în cazul RFLP (85-95V), timpul (aproximativ o ora / după caz) şi apoi se apasă butonul „RUN / STOP”;

- se bifează /completează în fişa de lucru F6 PO BM 4” - FIŞA  DE URMĂRIRE A TAMPONULUI TBE  “-  CUVA  01 sau 02 (cuva folosită);

- gelul se rulează până când albastru de bromfenol a parcurs 2/3 din lungimea gelului sau după aproximativ 30-60 minute (este indicată urmărirea migrării mai ales când există mai multe rânduri cu godeuri);

- după terminarea migrării, se apasă butonul „SET”, moment în care se afişează “OFF”; se opreşte sursa, se întrerupe curentul electric (de la prelungitor), se scot conductorii şi capacul cuvei

- se scoate cu grijă tava cu gelul pe o bucată de hârtie prosop şi se înlătură surplusul de tampon prin înclinarea tăvii; se acoperă cuva cu capacul.

B. Electroforeza automata, cu microcip pentru analiza acizilor nucleici  - sistem de analiză automat ce permite o analiză mai sensibilă, mai precisă și mai rapidă/proba (4 minute) precum si performanțe ridicate de separare, comparativ cu analiza electroforetica cu gel de agaroză, fiind prevazut cu un detector de fluorescență excitat cu un LED, ceea ce confera o sensibilitate de 10 ori mai mare decât colorarea cu bromură de etidiu – caracteristici utile in folosirea acestui sistem mai ales in cazul analizei fragmentelor de restrictie (RFLP), precum si in cazurile unde este necesara o separare mult mai buna a produsilor PCR de dimensiuni apropiate (multiplex PCR).

Reactivii, etapele de lucru precum si interpretarea rezultatelor sunt detaliate in instructiunea de    utilizare a echipamentului MultiNA (camera 32).

5.3.7. Vizualizarea:

- se aşează tava pe transluminator şi se desprinde cu grijă gelul, fără a se rupe

- se vizualizează gelul pe transluminator -  în prezenţa luminii UV la aproximativ 302 nanometrii

(ADN-ul este vizualizat în prezenţa luminii UV)

- se face poza gelului care este transferată direct în reţeaua internă BM sau pe un dispozitiv memorie USB si ulterior in reteaua interna BM (poze PCR - reţea parolat) – fiecare poză este salvată de sistemul de fotodocumentare cu un cod numeric alcătuit din anul în curs, luna, ziua, ora, minutul şi secunda efectuării – în fişa de lucru corespunzătoare metodei / tehnicii de detecţie pentru organismul dăunător analizat se va  nota la “Fotografie” acest cod, dar fără oră, minut, secundă – codul numeric al pozei se va nota întreg dacă în cursul aceleeaşi zile se fac poze la mai multe geluri (diferite) - dacă este cazul;

Poza (fotografia) gelului este inserată în fişa de lucru constituind dovada obţinerii rezultatelor analizelor PCR efectuate; în măsura în care este posibil, pe poză se vor nota numărul de ordine a godeurilor încărcate  precum şi codificarea cifrică, prescurtată a tuburilor PCR cu extractele analizate şi controalele utilizate.Pozele realizate se salvează trimestrial pe un CD (compact disc).

5.3.8. Interpretare  rezultate

Interpretarea rezultatelor calitative se face pe baza profilului obţinut prin separarea electroforetică a produşilor PCR. Mărimea ampliconilor separaţi (exprimată în: ”nucleotide”, perechi de baze” sau “kb”) este estimată cu ajutorul unei soluţii de ADN standard (DNA marker / DNA ladder / marker de greutate

moleculară) care conţine fragmente de mărimi cunoscute :

| O’GeneRuler 100 bp (Fermentas). Standard ADN utilizat pt. estimarea mărimii produşilor PCR | În cazul în care profilul electroforetic al probei prezintă o bandă a cărei mărime este aproximativ cea aşteptată, se poate concluziona că banda este cea căutată, iar proba este pozitivă. Această etapă este obligatorie doar la interpretarea rezultatelor obţinute prin amplificare, evaluarea extractelor putându-se face şi fără probe cunoscute. |
| --- | --- |

5.3.9. Validare rezultate

Validarea rezultatelor obţinute presupune îndeplinirea următoarelor condiţii:

- CNE (controlul negativ de extracţie),

CNT (controlul negativ pentru ADN-ul ţintă /de specificitate - unde este cazul),

CNA (controlul negativ de amplificare) şi

CEF  (controlul negativ de electroforeză )

nu trebuie să prezinte bandă specifică corespunzătoare produsului PCR / ampliconului pe care dorim să-l detectăm; pot fi prezente benzi scurte corespunzătoare structurilor primeri-dimer; în godeurile cu controalele negative de electroforeză nu trebuie să fie prezente benzi;

- CPE (controlul pozitiv de extracţie),

CPA (controlul pozitiv de amplificare/ pentru ADN-ul ţintă) şi

CI (controlul intern / un ADN diferit de cel ţintă, cu primerii specifici lui, care se amplifică în acelaşi  timp  cu proba de testat - unde este cazul)

trebuie să prezinte banda corespunzătoare secvenţei ţintă / secvenţelor pe care dorim să le

detectăm;

- Testul PCR este negativ, în cazul în care se observă în mod evident produsul  PCR specific secvenţei ţintă de mărimea preconizată pentru ansamblul controalelor pozitive, dar nu şi pentru proba în cauză; În cazul unui PCR multiplex cu primeri pentru control intern specifici plantei, un al doilea produs PCR de mărimea preconizată trebuie amplificat cu proba în cauză.

- Testul PCR este pozitiv, în cazul în care se observă în mod evident produsul  PCR specific secvenţei ţintă de mărimea şi  (în cazul în care este necesar) dispunerea postrestricţie preconizate, cu condiţia ca toate controalele negative utilizate să nu prezinte banda corespunzătoare secvenţei ţintă  detectate.

- Se poate suspecta o inhibiţie a reacţiei PCR, în cazul în care pentru controalele pozitive utilizate nu se obţine produsul  PCR specific secvenţei ţintă de mărimea preconizată – caz în care se repetă testul PCR.

- În cazul PCR multiplex cu control intern, inhibiţia reacţiei PCR este probabilă atunci când nu se obţine nici unul dintre cei doi produşi PCR de mărimea preconizată – caz în care se repetă testul PCR – în funcţie de calitatea extractului, se repetă extracţia sau / şi amplificarea.

Se poate suspecta o contaminare, în cazul în care produsul PCR  preconizat este prezent/evidenţiat în cel puţin unul dintre controalele negative utilizate – caz în care:

  - se identifică etapa în care s-a produs contaminarea,

  - se identifică cauza producerii contaminării,

  - se elimină sursa contaminării (dacă este cazul),

  - se repetă testul PCR (extracţia sau / şi amplificarea).

NOTĂ: În cazul în care numai CEF (controlul negativ de electroforeză) prezintă bandă specifica corespunzătoare produsului PCR detectat, se repetă electroforeza cu restul ampliconilor ramaşi(daca este posibil) pentru a verifica dacă electroforeza a fost sursa contaminării;

Rezultatele obţinute sunt înregistrate în fişa de lucru, sub forma “ - ”pentru test PCR negativ (nedepistat), “ + ”pentru test PCR pozitiv (depistat), “ ? ” pentru test PCR neconcludent (pentru care se repeta testul),   “ x ” pentru cazul în care se obţine un produs PCR de altă dimensiune decât secvenţa ţintă, o amplificare nespecifică (datorat probabil unei reacţii de încrucişare); validarea rezultatelor obţinute se realizează de responsabilul tehnic prin verificarea şi bifarea / înregistrarea în fişa de lucru a rezultatelor tuturor controalelor utilizate.

De reţinut: întotdeauna sunt verificate / analizate toate controalele utilizate în seria de analize PCR efectuată, după care (prin compararea cu ladder-ul şi controalele pozitive) sunt interpretate şi validate rezultatele obţinute pentru probele analizate; Rezultatele obţinute (pozitive “+” = depistat; negative “-” = nedepistat) se înregistrează şi în fişa de extracţie şi sunt transmise prin GEPRO în vederea emiterii

buletinului de analiză.

5.3.10. Eliminarea deşeurilor

Extractele ADN / ARN, diluţiile extractelor ADN / ARN, şi deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt  distruse conform procedurii PO DG 01 „ Receptia probelor de plante si produse vegetale. Gestionarea deşeurilor” şi IS DG 24 „Utilizare şi mentenanţă autoclav Amaro 2000”.

5.4. VERIFICARE

Verificarea metodelor în cazul detecţiei bacteriilor Clavibabacter sepedonicus (sinonim Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) si Ralstonia solanacearum prin PCR multiplex s-a efectuat conform PO BM 5 - VERIFICAREA METODELOR DE BIOLOGIE MOLECULARA  UTILIZATE PENTRU DEŢECŢIA ORGANISMELOR DĂUNATOARE PLANTELOR ŞI PRODUSELOR VEGETALE. Datele verificarii sunt îndosariate în biblioraftul “ Dosar verificare metode BM”.

5.5. INCERTITUDINI

Deoarece rezultatele analizelor efectuate nu sunt exprimate numeric, precizăndu-se numai  prezenţa sau absenţa organismului dăunător analizat (depistat / nedepistat), au fost identificate componentele de incertitudine conform  PO BM 6 - IDENTIFICAREA COMPONENTELOR DE INCERTITUDINE PENTRU METODELE UTILIZATE ÎN UNITATEA TEHNICĂ BIOLOGIE MOLECULARĂ

5.6. ASIGURAREA VALIDITĂŢII  REZULTATELOR ANALIZELOR

Se realizează conform PSL 05 „Asigurarea validității rezultatelor”.

5.7. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic BM transmite prin GEPRO,  la recepţie probe, rezultatul final al analizelor.  Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză editează buletinul de analiză conform PSL 06 –

Raportarea rezultatelor analizelor.

NOTĂ : După transmiterea rezultatului , extractele ADN / ARN considerate a fi pozitive  se păstrează maximum 6 luni; Extractele ADN / ARN considerate a fi negative  se păstrează minim o săptamână;

6.  RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni / revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni / revizii ale prezentei proceduri.

-    verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

  - verifică noile versiuni / revizii ale procedurii;

  - efectuează analiza capabilităţii contractului;

  - discuta cu clientul şi notează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

  - în cazul probelor pentru control export şi al probelor sosite de la beneficiar, stabileşte metoda / metodele de lucru şi calculează suma pe care clientul o va achita pentru efectuarea analizelor;

  - vizează Fişele de lucru ataşate Buletinelor de analiză.

6.4. RESONSABIL TEHNIC BM

-   realizează calculele / transformările  necesare în vederea obţinerii volumelor de lucru necesare preparării mixului ţinând cont de concentraţia finală a reactivilor în compoziţia mixului din protocolul utilizat;

-      introduce parametrii programelor de amplificare în termociclor;

-      optimizează reacţiile PCR (dacă este cazul);

-      pregăteşte extractele / controalele în vederea analizelor PCR;

-      realizează diluţia extractelor analizate;

-     realizează etapele  de lucru descrise în prezenta procedura în vederea preparării/distribuţiei mixului, amplificării PCR, preparării gelului şi încărcarea probelor în gel;

-     realizează vizualizarea – fotografierea gelului;transferă fotografia în reteaua internă şi o prelucrează;

-     completează corespunzător fişele de lucru utilizate ;

-    predă  fişa de extracţie cu rezultatele PCR obţinute UT respective(responsabil tehnic); UT respectivă reţine copia fişei, originalul păstrându-se împreună cu fişa de lucru PCR în UT BM;

-     interpretează şi validează rezultatele obţinute;

-     implementează metode / tehnici PCR convenţional în scopul detecţiei altor organisme dăunătoare ;

-     prepară tampoanele şi soluţiile necesare;

-     realizează decontaminarea şi curăţenia în spaţiile de lucru;

-     realizează autoclavarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO BM 4 - Principiul  PCR - reprezentare grafică schematică;

A2 PO BM 4 - Referinţe metode /  Metodă PCR convenţional utilizată / organisme dăunătoare;

A3 PO BM 4 - Primerii utilizaţi pentru detecţia secvenţelor ţintă / organism dăunător  / metodă;

A4 PO BM 4 – PCR simplu/uniplex - condiţii şi criterii de amplificare;

parametrii programelor de amplificare;

A5 PO BM 4 - PCR multiplex - condiţii şi criterii de amplificare; parametrii programelor de amplificare;

A6 PO BM 4 - PCR nested - condiţii şi criterii de amplificare; parametrii programelor de amplificare;

A7 PO BM 4 - PCR-RFLP - condiţii şi criterii de amplificare; parametrii programelor de amplificare;

dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR tabele 1-8;

A8 PO BM 4 - RT-PCR  - condiţii şi criterii de amplificare; parametrii programelor de amplificare.

A9 PO BM 4 - Echipamente BM.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BM 4 - Amplificare ADN, electroforeză, vizualizare şi validare rezultate

( PCR simplu, multiplex, IC);

F2 PO BM 4 - Amplificări ADN, electroforeză, vizualizare şi validare rezultate ( nested PCR);

F3 PO BM 4 - Digestia enzimatică a produşilor PCR cu enzime de restricţie (RFLP);

F4 PO BM 4 - rt , amplificare ADNc, electroforeză, vizualizare şi validare rezultate;

F5 PO BM 4 - Preparare  gel de agaroză în tamponul  de  electroforeză (TBE);

F6 PO BM 4 - Fişă  de urmărire a tamponului TBE  -  CUVA;

F7 PO BM 4 - Poziţionarea tuburilor PCR – termociclor;

F8 PO BM 4 - Verificare calcul mix;

F9 PO BM 4 - Monitorizare durată funcţionare.