DETECȚIA VIRUSURILOR PRIN METODA DAS ELISA

| Elaborat: Nume: Ștefan Adela Funcţia: Responsabil tehnic Data: 5.03.2025 Semnătura: | Verificat: Nume:Aurelian Coman Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Avizat: Nume: Cătălin Petcu Funcţia: Manager de Calitate Data: Semnătura: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
| Localizare exemplar: MC – original □ Virologie – copie □ Director LNF – copie □ |  |  |  |
| Exemplarul nr. .... /3 |  |  |  |

- SCOP

Procedura descrie etapele testării metodei imuno-enzimatice calitative de tip  DAS ELISA (Double Antibody sandwich-Enzime Lynked Imuno Sorbent Assay),  pentru detecția virusurilor la probele de plante și produse vegetale .

2. DOMENIU  DE  APLICARE

Această procedură se aplică în unitatea tehnică Virologie.

Metoda se aplică la probe de plante și produse vegetale după cum urmează:

- frunze, flori, fructe și ramuri ale plantelor din genul Prunus, pentru detecția Plum pox virus,

- frunze, flori, fructe și semințe de tomate,  pentru detecția Pepino mosaic virus

- frunze, flori,  fructe  de tomate, ardei și  alte specii ornamentale, pentru detecția Tomato spotted wilt virus

- frunze, flori, fructe de tomate, ardei, dovleac, castravete, pentru detecția Tomato leaf curl New Delhi virus

- frunze, fructe, stoloni de căpșuni pentru detecția virusului Arabis mosaic

Probele pot prezenta sau nu  simptome caracteristice bolii.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Clark, M.F. Adams A.N. – 1977 – “Characteristics of the microplate method of enzyme-linked-immunosorbent-assay for the detection of plant.”

OEPP PM 7/32 (2) –Plum pox potyvirus

OEPP PM 7/98 (5) –Specific requirements for laboratories preparing accreditation for a plant pest diagnostic activity.

OEPP PM 7/113 (1) - Pepino mosaic virus

OEPP PM 7/125 (1)- Elisa tests for virus

OEPP PM 7/139 (1)- Tospoviruses

OEPP PM 7/152 (1)- Begomovirusuri

ISF (International seed federation) “Method for the detection of Pepino mosaic virus on tomato seed”.

Regulamentul de punere în aplicare (UE)2019/2072 al Comisiei  din 28 noiembrie 2019, cu modificările și

completările ulterioare

PSL 01 - “Spații de lucru și condiții de mediu”

PSL 02  - “Echipament-trasabilitate”

PSL 05 -“ Asigurarea validității rezultatelor

PSL 06  - Raportarea rezultatelor analizelor

PO DG 1 - “ Recepția probelor de plante și produse vegetale.Gestionarea deșeurilor”

PO DG 2 - “ Reactivi, medii de cultură și soluții”

PO DG 3 - “ Utilizarea și păstrarea  materialelor de referință”

PO VI 2 - “ Identificarea componentelor de incertitudine pentru metoda ELISA”

PO VI 3 - “ Validarea tehnicii calitative imunoenzimatice de tip DAS ELISA”

IS DG 2 – ʺEtalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea ecchipamentelorʺ

IS DG 11  - “ Utilizare și mentenanță incubator cu răcire ISCO”

IS DG 20 - “Utilizare și mentenanță centrifugă Minispin 5452”

IS DG 24 -“ Sistem automat de autoclavare cu dublu acces (SYSTEC HX-540 2D)”

IS DG 39 - “Utilizare și mentenanță sistem Elisa - virologie”

IS DG 55 - “ Utilizare ș imentenanță agitator magnetic ”

IS DG 63 – “Utilizare și mentenanță Homex”

IS DG 64 - “ Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator ”

IS DG 83 – Validarea kiturilor de reactivi

F1 PO DG1 -“Notă de refuz”

F5 IS DG 2 - “Fișă urmarire verificare incintă”

F1 IS DG 2 -“ Fișă urmărire verificare balanțe

F2 PO DG 2 -“ Fișă înregistrare reactivi”

F5 PO DG 2 -“ Fișă de înregistrare a reactivilor specifici în UT virologie”

F6 PSL 02  -  Program anual de etalonare

F2 IS DG 2 - “ Fișă urmărire pipetă”

F3 IS DG 2  -“Fișă verificare pipete”

F1 IS DG 2  -“Fișă urmărire verificare balanțe”

F6 PSL 05 –  Fișă ”Probe teste interlaboratoare„

F1 IS DG 24 -“ Fișă sistem automat de autoclavare”

F4 PSL 06 -“ Buletin de analiză –LE și LF pt. analize ale metodelor acreditate și neacreditate ”

F1 PS VI 3 -“ Raport de validare”

A1 PO DG1 – “Acceptabilitatea tehnică”

4. DEFINITII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

Antigene – sunt substanțe (în acest caz proteina virală) care odată introduse în organismul viu, determină formarea de anticorpi care reacționează specific cu acestea.

Anticorpi – sunt imunoglobuline care apar în urma unor stimuli antigenici și au rolul de-a lupta împotriva agresiunii microbiene.

Anticorpii monoclonali sunt o categorie de anticorpi care recunosc un singur tip de antigen.

Anticorpii policlonali sunt un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific și care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

Anticorpi conjugati – anticorpi cuplați cu un marker enzimatic–în cazul de față fosfataza alcalină.

Eșantion pentru laborator – eșantionul pregătit și trimis la laborator pentru a fi analizat.

Eșantionul pentru analiză – eșantionul obținut din eșantionul pentru laborator și din care se prelevează priza de analiză.

Godeuri – celulele care alcătuiesc placa de microtitrare.

Mojarare - distrugerea țesutului vegetal în prezența unui tampon salin (tampon de extracție) pentru punerea în soluție a eventualelor particule virale.

Priza de analiză – cantitatea de material vegetal prelevat din eșantionul pentru laborator sau din eșantionul pentru analiză și la care se fac efectiv analize sau observații.

Tampon salin – soluție cu o concentrație mare în săruri.

4.2. ABREVIERI

ELISA – Enzyme-linked-immunosorbent-assay.

DAS ELISA – direct Double Antibody Sandwich technique Elisa.

LNF: Laboratorul Național Fitosanitar

UT – Unitate tehnică

RT – Responsabil tehnic

DG- Diagnoză

PO DG – Procedură operațională Diagnoză

PSL – Procedură de sistem pentru laboratoare

IS DG – Instrucțiune specifică unităților de Diagnoză

PO VI – Procedură operațională pentru unitatea tehnică de Virologie

RENAR – Organismul Național de Acreditare

MC – Manager calitate

MR/MRC – Martori de referință/ Martori de referință certificat

OEPP – Organizția europeană și mediteraniană de protecția plantelor

GEPRO – Gestionare electronică a probelor

PM7 – Protocoale de diagnostic pentru organisme reglementate

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1 PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe reacția anticorp-antigen și constă în recunoașterea specifică a antigenului de către anticorpii fixați pe un suport solid, apoi antigenul  reținut de anticorpi, este recunoscut de un alt anticorp cuplat cu un marker enzimatic (fosfataza alcalină). După ce se adaugă substratul enzimei, hidroliza substratului pune în evidentă prezența antigenului căutat (virusul din proba analizată). Concentrația produsului hidrolizat este măsurată prin citirea densității optice (OD).

Cu toate că rezultatul citirii (absorbanța) este o valoare numerică, metoda este calitativă și oferă un răspuns depistat/ nedepistat al organismului țintă dorit.

5.2 ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente:

- balanță tehnică

- aparat pentru mojarat probe și extras suc

- centrifugă 3000 rot/min

- incubator

- bidistilator

- cititor  plăci ELISA

- spălător automat de microplăci

- incubator de microplăci: 30-37ºC

-  frigider depozitare reactivi 5±3˚ – 2 buc

- frigider depozitare probe 5±3˚ -2 buc

- congelator -20˚C pentru depozitare martori de referință

- ladă frigorifică -20˚C pentru depozitare probe

-  agitator magnetic

-  pipetă monocanal 0,5-10 μl

-  pipetă monocanal  20-200µl

- pipetă monocanal 1-5 ml

- pipetă multicanal 30-300 μl

- pipetă electronică  multicanal 30-300 μl

Etalonarea pipetelor, a greutăților etalon, a cititorului ELISA se realizează conform instrucțiunilor din procedura generală PSL-02- “Echipament.Trasabilitate”. Verificarea echipamentelor se realizează în cadrul laboratorului, conform IS DG 2 “Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor” și formularelor aferente.

5.2.2. Materiale: plăci de microtitrare NUNC cu fundul plat, conuri (vârfuri) de diferite dimensiuni, folii cu strat adeziv pentru acoperirea plăcilor de microtitrare, vase Petri de unică folosință de diferite dimensiuni, pungi pentru extracție,bisturie, spirtiere, pisete, cilindrii pentru diferite volume, flacoane de diferite dimensiuni pentru prepararea și stocarea tampoanelor,  tuburi Eppendorf de 1,5ml.

5.2.3. Reactivi: metoda impune folosirea de reactivi specifici  care sunt codificați de către responsabilul cu reactivii pe Diagnoză , utilizând formularul, cod F1 PO DG 2, conform procedurii PO DG 2 “Reactivi, medii de cultură și soluții”.  În continuare, responsabilul tehnic cu reactivii din UT virologie, codifică și înregistrează fiecare component al kitului în formularul , cod F5 PO DG 2  “Fișa de înregistrare a reactivilor specifici în UT Virologie” .  Pentru urmărirea IgG și IgG conjugat, de la deschiderea flaconului  și până la consumarea lui completă, se folosește formularul, cod F2 PO DG2 ”. Pentru urmărirea materialului de referință (controale pozitive și negative din kitul de reactivi, precum controale pozitive și negative din probele testate), se folosește formularul, cod F4 PO DG3. Flacoanele în care se  păstrează reactivii diluați/preparați au etichete pe care sunt scrise: numele produsului, codul, firma producătoare, data preparării, inițialele persoanei care l-a preparat. Înainte de a fi utilizat, kitul nou achiziționat  se validează, conform IS DG 83 ,,Validarea kit-urilor de reactivi”

5.2.4. Substanțe toxice: azida (NaN3) care intră în componența tampoanelor și asigură o păstrare mai îndelungată a acestora; diethanolamina care intră în componența tamponului substrat.

5.2.5. Soluții dezinfectante

Etanol 70° și hipocloritul de sodiu 1%, se prepară în camera 15, conform procedurii PO DG2- “Reactivi, medii de cultură și soluții”.

După preparare, soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 28, 28 a și 31.

5.3. MOD DE LUCRU:

5.3.1. Recepția probelor în UT Virologie

Probele sunt înregistrate și codificate conform procedurii  PO DG 1 “Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilorʺ.

Recepția este realizată accesând softul pentru gestionarea probelor – GEPRO, conform IS DG 1, ”Utilizare Program GEPRO”. Probele sunt  aduse de la recepție în unitatea tehnică Virologie,  camera 31 – Pregătire și stocare probe. Pentru fiecare cerere de analiză se completează formularul F2 PO VI 1 “Prelevarea/pregătirea probelor”.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Se realizează de către un responsabil tehnic din unitatea tehnică Virologie conform A1 PO DG 1 “Acceptabilitatea tehnică”.  În cazul în care proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se bifează în GEPRO “ Închide si respinge proba”, specificând la rubrica mențiuni motivul pentru care s-a luat această decizie. Responsabilul recepție probe completează formularul F1 PO DG 1 “Nota de refuz” și responsabilul tehnic  o semnează.

5.3.3. Stocarea probelor

Proba recepționată se păstrează la 5± 30C, în frigider  (cam. 31) sau la o temperatură  de -20 ± 5°C, în lada frigorifică  , (cam. 31), în funcție de perioada în care urmează să intre în lucru, astfel :

- dacă intră în lucru în ziua respectivă sau cel mult în 3-4 zile de la prelevare, punga de extracție se păstrează la 5± 30C, în frigider  (camera 31);

- dacă intră în lucru după mai mult de 3-4 zile de la prelevare, punga de extracție se va păstra la o temperatură de -20 ± 5°C , în lada frigorifică  (cam. 31), și poate fi ținută cel mult o lună de zile.

Probele recepționate ( din care s-a prelevat priza de analiză) sunt stocate la 5± 30C, în frigider sau la -20 ± 5°C, în lada frigorifică  și se păstrează până la terminarea analizei și trimiterea buletinului spre beneficiar.

Temperaturile din incinte se urmaresc prin intermediul formularul F5 IS DG 2 “Fișă urmărire  verificare incintă”

5.3.4. PREGĂTIREA ȘI  TRATAREA PROBEI

Prelevarea probelor

Pregătirea probelor pentru test constă în prelevarea prizei de analiză  care se realizează în camera 31 și se face astfel :

din frunze:

- se așează frunzele una peste alta astfel încât să se preleveze  țesut vegetal dintr-un  număr cât mai mare de frunze ;

- se prelevează țesutul vegetal prin ruperea frunzelor așezate una peste alta.

din ramuri:

- bisturiele folosite pentru prelevarea prizei de analiză din ramuri se dezinfectează prin imersare în alcool 70%, după care se flambează la flacăra unui bec de gaz, se răcesc prin imersare într-un recipient cu apă distilată și se șterg cu ajutorul unui șervețel curat ;

- se înlătură scoarța de la suprafața ramurilor pe porțiunea de unde urmează să se preleveze țesut vegetal;

- cu ajutorul bisturiului se răzuie țesutul vegetal aflat între scoarță și țesutul lemnos .

din fructe:

- bisturiele folosite pentru prelevarea prizei de analiză din fructe se dezinfectează prin imersare în alcool 70%, după care se flambează la flacăra unui bec de gaz, se răcesc prin imersare într-un recipient cu apă distilată și se șterg cu ajutorul unui șervețel curat ;

- se taie cu ajutorul bisturiului țesut vegetal din fruct (de preferință cu simptome).

din flori:

- florile sunt folosite în întregime pentru efectuarea analizelor.

din semințe:

- fiecare probă de semințe de tomate se împarte în 10 subprobe sau în 5 subprobe pentru loturi mai mici de 600g.

- fiecare subprobă este alcătuită dintr-un număr de 250 semințe;

Observație : țesutul vegetal prelevat trebuie să fie viu (priza de analiză nu va conține material vegetal care este în întregime necrozat sau uscat).

După prelevarea țesutului vegetal, se cântărește, pe balanța tehnică  conform F1 IS DG 2 “Fișă urmărire-verificare balante”, o cantitate cuprinsă între 0,5-1gram, se adaugă tampon de extracție în raport de 1:10, 1:20, sau 1:25 conform indicațiilor date de producătorul de reactivi și se depozitează în cel de-al doilea compartiment al pungii de extracție (între peretele filtrant și partea din spate a pungii de extracție) identificată cu codul de laborator al probei.

În cazul semințelor de tomate se cântaresc 250 de semințe (cantitate ce reprezintă fiecare subprobă) și se adaugă cantitatea de  tampon de extracție corespunzătoare pentru a se ajunge la diluția indicată de producătorul de reactivi. Cantitatea de material vegetal și codul  tamponului de extracție sunt trecute în F2 PO VI 1  “Prelevarea/pregătirea probelor”.

5.3.5. TESTUL DAS ELISA

Durata testului DAS ELISA este de două zile. Pentru efectuarea testului trebuie respectat protocolul firmei producătoare de reactivi și care este atașat kitului în momentul achiziționării; în protocol este  precizat: modul de diluție al tampoanelor și al anticorpilor, al martorilor pozitivi si negativi,  prepararea substratului, condițiile de păstrare pentru componentele kitului etc.

Înaintea începerii unui test, se completează o fișă de lucru, și se face un plan al plăcii unde este prezentat: modul de dispunere al martorilor (pozitivi si negativi), al probelor și al tamponului de extracție, al apei și al substratului. Fișa de lucru și planul plăcii sunt cele din F1 PO VI 1“ Detecția virusurilor prin metoda DAS ELISA”.

5.3.5.1. Mojararea prizelor de analiză

Această etapă  se desfașoară în camera nr. 28 – Extracție.

Pentru mojararea prizelor de analiză se va folosi tampon de extracție conform instrucțiunilor date de producătorul de reactivi. În fiecare pungă de extracție se vor adăuga 5 ml tampon de extracție cu ajutorul pipetei sau a distribuitorului. În cazul semințelor de tomate se adaugă în fiecare pungă cantitatea corespunzătoare  de tampon de extracție, pentru masa în grame a 250 de semințe.

Țesutul vegetal din interiorul pungii de extracție va fi mojarat cu ajutorul aparatului de mojarat , conform IS DG 63 “ Homex 6”.  După mojarare, în punga de extracție se adaugă tampon de extracție pentru a se ajunge  la raportul « țesut vegetal/tampon de extracție » recomandat de producătorul de reactivi.

- Sucul obținut va fi extras cu pipeta   direct din pungă și depozitat pe placa de microtitrare.  Dacă este necesară o clarifiere a suspensiei  obținute, sucul va fi pipetat în tuburi Eppendorf de 1,5 ml și  omogenizat cu ajutorul centrifugii  la 3000 rpm, conform IS DG 20 “Utilizarea și mentenanță centrifugă MiniSpin 5452ʺ

În cazul în care extractul nu este depus imediat pe placa  de microtitrare, se ține la 5±3°C, în  frigiderul , din camera 28a Analize ELISA .

5.3.5.2 . Căptușirea plăcilor

Această etapă se desfașoară în camera nr. 28a  Analize ELISA

Pregătirea IgGului

Se scoate tamponul de căptușire din frigider  și se lasă să ajungă la temperatura camerei. Înainte de folosire, flaconul cu IgG   se scoate din kitul specific aflat în frigider și se centrifughează 60 de secunde  la 3000 rot/min. Într-un vas Petri se pune cu ajutorul pipetei monocanal, tampon de căptușire, peste care se adaugă IgG de căptușire, respectându-se cantitățile înscrise în Fișa de lucru “Detecția virusurilor prin metoda DAS Elisa”, F1 PO VI 1. Se omogenizează amestecul prin pipetarea repetată a soluției sau printr-o mișcare circulară ușoară a vasului Petri astfel încât acesta să nu fie ridicat de pe masa de lucru.

Distribuirea soluției de căptușire

Cu ajutorul pipetelor (mono sau multicanal după caz), se distribuie soluția de căptușire în godeurile plăcii de microtitrare, respectându-se planul plăcii din fișa de lucru și cantitatea recomandată de producătorul de reactivi, pentru a fi depozitată în fiecare godeu. În godeurile rămase goale pe placa de microtitrare se va distribui aceeași cantitate de apă distilată .

Incubarea

După distribuirea soluției de căptușire, placa de microtitrare este acoperită cu o folie adezivă și este introdusă în incubator.

Vor fi respectate temperatura și timpul de incubare menționate de producătorul de reactivi. Se va evita așezarea plăcilor de microtitrare una peste alta.

Temperatura din incintă se urmarește prin intermediul formularul F5 IS DG 2 “Fișă urmărire/verificare incintă”

Completarea Fișei de lucru

Se va completa în dreptul etapei Căptușire din Fișa de lucru “Detecția virusurilor prin metoda DAS Elisa” F1 PO VI 1.

Codurile de pe sticla cu tamponul de căptușire și de pe flaconul cu anticorpii de căptușire, vor fi scrise în fișa de lucru în dreptul rubricilor corespunzătoare. La rubrica Incubare se va trece ora la care placa de microtitrare a fost introdusă în incubator și ora la care se va termina incubarea, respectând recomandările producătorului de reactivi.

La rubrica manip se vor trece inițialele persoanei care a efectuat această etapă.

5.3.5.3. Spălarea plăcilor de microtitrare

Se realizează în camera 28 a – Analize Elisa. Spălarea poate fi de două feluri:

- manuală

- automată

Se respectă recomandările producătorului de reactivi în ceea ce privește compoziția tamponului de spălare, numărul de spălări și timpul de înmuiere (dacă este cazul).

Spălarea manuală a plăcilor de microtitrare

Se dezlipește folia adezivă care acoperă placa de microtitrare. Se golesc godeurile în vasul pentru colectarea deșeurilor lichide, printr-o mișcare bruscă.În momentul spălării, placa va fi ținută înclinată astfel încât godeurile în care se află controlul pozitiv să fie în partea de jos a plăcii.

Se repetă operația de spălare de câte ori este cazul. Se ține cont ca volumul de tampon distribuit în fiecare godeu să fie suficient pentru a permite spălare întregii suprafețe a godeului.

După spălare se elimină eventualele bule de aer din godeuri prin tamponarea ușoară a plăcii pe hârtie absorbantă. Dacă este necesară o întârziere, pentru a evita uscarea plăcii, se va menține în godeuri tamponul ultimei spălări până în momentul în care se poate trece la etapa urmatoare.

Spălarea automată a plăcilor de microtitrare

Se dezlipește folia adezivă care acoperă placa de microtitrare. Se introduce placa în locașul special al spălătorului. Se selectează programul de spălare și se pornește aparatul conform IS DG 39 “Utilizare și mentenanță sistem Elisa”.

După spălare, se vor elimina eventualele bule de aer din godeuri prin tamponarea ușoară a plăcii pe hârtie absorbantă. Dacă este necesară o întârziere, pentru a evita uscarea plăcii, se va menține în godeuri tamponul ultimei spălări până in momentul în care se poate trece la etapa următoare.

5.3.5.4. Distribuirea extractului și a eșantioanelor de referință pe placa de microtitrare

După etapa de căptușire, placa de microtitrare se scoate din incubator și se spală conform procedurii descrise mai sus.

Distribuirea extractului obținut în urma mojarării și a eșantioanelor de referință se va face cu pipeta  monocanal și se va respecta planul plăcii din “Fișa de lucru” F1 PO VI 1.

Cantitatea distribuită în fiecare godeu va fi cea recomandată de producătorul de reactivi.

Pregătirea eșantioanelor de referință

- Se hidratează conform instrucțiunilor producătorului, dacă sunt liofilizate;

- Se mojarează urmând aceleași etape ca la priza de analiză, dacă sunt formate din material vegetal în stare proaspătă sau congelată .

După distribuirea eșantioanelor de referință și a extractului obținut în urma mojarării prizelor de analiză, în godeurile rămase goale se va pune  aceeași cantitate de apă distilată.

Incubarea

După terminarea etapei descrisă anterior, placa de microtitrare se acoperă cu o folie adezivă și se va introduce la frigider peste noapte, la 4-6°C. Se va evita așezarea plăcilor de microtitrare una peste alta.

Completarea fișei de lucru

Se va completa în dreptul etapei Depozitare probe din “Fișa de lucru”   F1 PO VI 1. La rubrica“manip” se vor trece ințialele persoanei care a efectuat această etapă. Se vor trece codurile martorilor pozitivi și negativi  și a tamponului de extracție.

5.3.5.5.Anticorpii conjugați

Pregătirea IgGului  conjugat

Se scoate tamponul specific din frigider pentru a se încălzi la temperatura camerei.  Înainte de folosire,

flaconul cu IgG conjugat se scoate din kitul specific aflat în frigider și se centrifughează 60 de secunde la 3000 rot/min.

În vasul Petri, se pune cu ajutorul pipetei, cantitatea de tampon conjugat, peste care se adaugă cantitatea de IgG conjugat, înscrise în “Fișa de lucru” F1 POVI 1. Se omogenizează amestecul prin pipetarea repetată a soluției sau printr-o mișcare circulară ușoară a vasului Petri astfel încât acesta să nu fie ridicat de pe masa de lucru.

Distribuirea soluției de anticorpi conjugați pe placa de microtitrare

După diluția și omogenizarea IgGului conjugat în tamponul specific, soluția obținută va fi distribuită pe placa de microtitrare care a fost spălată dupa procedura descrisă mai sus.

Distribuirea soluției de anticorpi conjugați se va face cu pipeta mono sau multicanal iar cantitatea distribuită în fiecare godeu va fi cea recomandată de producătorul de reactivi.

După distribuirea IgGului conjugat diluat în tampon, în godeurile rămase goale pe placa de microtitrare se va pune aceeași cantitate de apă distilată .

Incubarea

Placa de microtitrare se acoperă cu o folie adezivă și este introdusă în incubator .Vor fi respectate indicațiile producătorului privind temperatura și perioada incubării. Se va evita așezarea plăcilor în incubator una peste alta.

Completarea fișei de lucru

Se va completa în dreptul etapei Conjugat de pe “Fișa de lucru” F1 PO VI 1:

- codurile de pe sticla cu tamponul IgGului conjugat și de pe flaconul cu anticorpii conjugați, vor fi scrise în în dreptul rubricilor corespunzătoare.

-la rubrica Incubare se va trece ora la care placa de microtitrare a fost introdusă în incubator și ora la care se va termina incubarea, respectând recomandările producătorului de reactivi.

-la rubrica manip. se vor trece inițialele persoanei care a efectuat această etapă.

5.3.5.6 Substratul enzimei

Prepararea substratului  - se scoate sticla cu tamponul din frigider pentru a se încălzi la temperatura camerei.

Într-un recipient  din sticlă se pune cantitatea de tampon substrat înscrisă în “Fișa de lucru F1 PO VI 1 și se adaugă tableta de pNPP (para nitrophenil-phosphate), respectându-se diluția precizată de producătorul de reactivi. În recipient se va pune magnetul de agitare evitându-se atingerea acestuia cu mâna (va fi manipulat cu ajutorul unei pense sau cu manuși de unică folosintă), după care vasul se așează pe agitatorul magnetic .  Se pornește agitatorul magnetic conform IS DG 55 – “Utilizare și mentenanță agitator magnetic”.

După dizolvarea tabletei de pNPP (nu se mai observă cristale în soluție), se oprește agitatorul magnetic iar vasul cu soluția rezultată se așează pe masa de lucru.

Distribuirea soluției substrat

Distribuirea soluției substrat se va face conform planului plăcii din “Fișa de lucru” F1 PO VI 1 (se va distribui soluție substrat și în prima coloană) după ce placa de microtitrare a fost spălată conform procedurii descrise  mai sus. În godeurile rămase goale pe placa de microtitrare se va pune aceeași cantitate de apă distilată.

Incubarea

După depozitarea soluției substrat, placa de microtitrare se acoperă cu o folie adezivă și se incubează  la temperatura camerei, într-un loc întunecos sau la incubator, conform indicațiilor recomandate de producătorul de reactivi.

Completarea fișei de lucru

Se va completa în dreptul etapei Substrat de pe “Fișa de lucru” F1 PO VI 1:

-codurile de pe sticla cu tamponul substrat și de pe ambalajul tabletelor de pNPP, vor fi scrise,  în dreptul rubricilor corespunzătoare.

-la rubrica Ora depozitării se va trece ora la care placa de microtitrare a fost depusă pentru incubare, la temperatura camerei într-un loc întunecos sau la incubator .

-la rubrica manip. se vor trece inițialele persoanei care a efectuat această etapă.

5.3.6. Citirea şi validarea rezultatelor

Citirea plăcilor de microtitrare

Se face cu cititorul de microplăci la lungimile de undă ⅄ 405 și 492 nm. Se vor respecta recomandările producătorului de reactivi în ceea ce privește numărul de citiri efectuate și intervalele de timp între citiri.

După ce imprimanta şi cititorul au fost pornite, conform IS DG 39 - “Utilizare și mentenanță sistem ELISA”, se dezlipește folia adezivă care acoperă placa de microtitrare, se selectează programul cititorului, se introduce placa în locașul cititorului și se dă comanda pentru citire conform IS DG 39 - “Utilizare și mentenanță sistem Elisa”.

După citire, placa de microtitrare se acoperă cu folia adezivă și se continuă incubarea substratului enzimei. După ultima citire placa de microtitrare este considerată deșeu și va fi gestionată conform PO DG 1 “Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Rezultatul va fi atașat la  “Fișa de lucru” F1 PO VI 1.

Validarea plăcii înainte de utilizarea valorilor D.O. (densități optice)

Plăcile sunt validate dacă nu a fost constatat nici un incident sau anomalie. În caz contrar, în funcție de natura incidentului și ținând cont de experiența sa, responsabilul tehnic evaluează posibilitaea validării plăcii în totalitatea sa sau parțial.

Se ține cont de următoarele aspecte :

- valorile obținute pentru referințele neinfectate au fost apropiate de valorile referinței tampon ;

- absența gradientului D.O. susceptibil să genereze pentru valori ridicate, pozitive false ;

- absența reacțiilor anormale generalizate pe placă, mascând valorile așteptate ;

- valorile referințelor infectate au atins nivelul de reacție contact ;

- valorile referințelor neinfectate au atins nivelul de reacție scontat ;

- absența fenomenelor locale, neidentificate, care afectează una din repetițiile analizei.

Dacă responsabilul tehnic consideră că trebuie repetată analiza, va cere un nou eșantion pentru laborator sau va reface o priză de analiză din materialul vegetal conservat.

5.3.7 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spații de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- folosirea mănușilor de unică folosință

- purtarea halatelor de laborator

- utilizarea consumabilelor de unică folosință

- decontaminarea suprafețelor de lucru și a instrumentarului cu alcool etilic 70° sau produse pe bază de amoniu cuaternar.

Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se păstrează în condiții de carantină până la confirmarea finală a rezultatului.

Probele si deșeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt distruse conform procedurii PO DG1 „Recepția probelor  de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

În cazul deșeurilor distruse prin autoclavare se urmăresc etapele autoclavării conform IS DG 24 -“ Sistem automat de autoclavare cu dublu acces”

5.3.8.Asigurarea validităţii rezultatelor

Validarea/verificarea metodelor de lucru se face conform procedurii specifice PO VI 3 “Validarea tehnicii calitative imunoenzimatice de tip DAS Elisa”. Datele validării sunt cuprinse în  F1 PO VI 3 “Raportul final  de validare”.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului conform procedurii specifice PO VI 2 “Identificarea componentelor de incertitudine pentru metoda ELISA.”

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință.

5.4 RAPORTAREA REZULTATELOR ANALIZELOR

Interpretarea rezultatelor se face prin examinarea valorilor D.O. obținute în urma citirii plăcilor de microtitrare, prin calcularea de praguri. Pentru calcularea pragurilor se introduc în formulă valorile controalelor negative  de pe placa de microtitrare.

Formula de calcul este următoarea :

- Media D.O. a controalelor negative multiplicată cu un factor A*

Med DO CN x A*

* factorul de multiplicare este precizat de furnizorul de reactivi.

Se analizează valorile densităților optice ale probelor și se compară cu valoarea pragului rezultat din formula de mai sus, astfel:

- toate probele care au o valoare mai mică sau egală cu  valoarea pragului sunt negative şi atunci rezultatul este ”Nedepistat”

- toate probele care au o valoare mai mare sau egală cu valorea pragului sunt pozitive şi atunci rezultatul este ”Depistat”.

În cazul în care eșantioanele au valoarea D.O apropiată de cea a pragului calculat, rezultatul se consideră “incert” şi proba respectivă se alocă compartimentului de biologie moleculară (prin GEPRO), pentru continuarea analizei cu o metodă mai sensibilă, conform protocoalelor de diagnoză. De asemenea, o alternativă este repetarea analizei prin metoda DAS ELISA de către un alt responsabil tehnic.

În situţia în care organismul depistat este organism de carantină sau reglementat non-carantină (ORNC) pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

După finalizarea analizelor, rezultatele sunt introduse în programul GEPRO. Pe baza informaţiilor respective se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor utilizându-se buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate /neacreditate (F4 PSL 06 şi F5 PSL 06).

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1.  DIRECTOR LNF

-  aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri;

-  semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz;

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor    perimate;

- efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control/teste de verificare/comparări          interlaboratoare, analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC VIROLOGIE

-     realizează acceptabilitatea tehnică a probelor;

-     codifică și înregistrează reactivii unității tehnice Virologie și  urmărește stocul de reactivi;

-     editează  și completează formularul F2 PO VI 1 – Prelevarea/ pregătirea probelor;

-     editează și completează fișa de lucru;

-      realizează prelevarea prizei pentru analiză;

-      prepară tampoanele necesare efectuării analizelor;

-      realizează etapele testului DAS ELISA

-      citește, interpretează și validează rezultatele;

-      completează în GEPRO rezultatele obținute;

-      verifică și semnează buletinele de analiză;

-      completează formularele de urmărire /evidență echipamente existente în UT Virologie.

6.5. TEHNICIAN

- ridică probele de la recepție probe;

- prepară tampoanele necesare efectuării analizelor;

- realizează prelevarea prizei pentru analiză;

- efectuează mojararea probelor;

- realizează etapele testului DAS ELISA;

- gestionează deșeurile solide si lichide rezultate în urma efectuării testelor;

- realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

- realizează autoclavarea deșeurilor și completează tipul acestora în formularul : F1 IS DG 24

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1 ANEXE

A1 PO VI 1 - Lista virusurilor testate prin metoda DAS ELISA

A2 PO VI 1 - Lista reactivilor specifici  pentru metoda DAS ELISA

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO VI 1 - Fișă de lucru - Detecția virusurilor prin metoda DAS ELISA

F2 PO VI 1 - Prelevarea/ pregătirea probelor